Załącznik nr 1

Wykaz przedmiotu zamówienia

Wadium : 15 0000

Tabela nr 1 : formularz cenowy

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Kwota jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Kwota netto zamówienia | Cena brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Echokardiograf z funkcją echokardiografii przezprzełykowej | 1 | ………….. | …………… | ……………… | …………….. | ……………………. |
|  | Koszty dostawy, zainstalowania sprzętu, dostosowania infrastruktury, serwisowania zakupionego sprzętu oraz szkoleń w zakresie obsługi sprzętu – min.: 2 osoby) | X | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | ……………. | ……………… | ………………. |
| SUMA |  |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | Całkowita wartość netto zamówienia* …………….. | Całkowita cena brutto zamówienia* …………….. |

Poz. nr 1 i poz. nr 2 płatne będą na podstawie osobnych faktur

Obliczenie całkowitej ceny brutto zamówienia

Zamawiający obliczy cenę oferty w następujący sposób:

cena jednostkowa netto + podatek VAT  = cena jedn. Brutto/cena brutto zamówienia

cena jednostkowa netto x ilość = kwota netto zamówienia,

Całkowita wartość netto zamówienia (kwota netto zamówienia poz. 1 + kwota netto zamówienia poz. 2)  + podatek VAT = całkowita cena brutto zamówienia.

*Całkowita wartość netto  zamówienia (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

Stawka VAT : ………. %

*Całkowita cena brutto zamówienia (z VAT)......................................................................

Słownie........................................................................................

*całkowitą wartość netto zamówienia/całkowitą cenę brutto zamówienia należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 2 . Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe- wymagany rok produkcji: min. 2024 | PODAĆ | Rok produkcji: |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: | PODAĆ | Producent: Model: Typ: |
|  | Masa urządzenia ≤ 85 kg | TAK, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w cztery skrętne koła z blokadą | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Bateryjne podtrzymanie napięcia na czas transportu aparatu wbudowana w aparat | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Regulacja wysokości położenia pulpitu operatora w zakresie min. 15 cm | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Obrotu w osi x pulpitu operatora o min. ± 30° | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Cyfrowy monitor LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 21’ i rozdzielczości min. 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi min. 12” | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres częstotliwości pracy obejmujący przedział: min 1,5 – 18,0 [MHz] | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wymagany zakres regulacji głębokości obrazowania min 2 - 45 cm | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ilość niezależnych gniazd do głowic przełączanych elektronicznie min 4 | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ilość portów USB nie mniej niż: 3 | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | System cyfrowej archiwizacji zintegrowany z aparatem USG - baza danych pacjentów i obrazów - dysk twardy 1TB | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Eksportu archiwum na zewnętrzne pamięci USB | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach USB, obsługa formatów: AVI, JPEG, DICOM | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Moduł EKG. Prezentacja na ekranie przebiegu ekg, kabel 3-elektrodowy na jednorazowe elektrody samoprzylepne, wybór jednego z trzech odprowadzeń. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Nagrywanie i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler min. 15.000 obrazów | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Umieszczanie opisów na obrazie | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Tryby obrazowania |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate" z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora min. 1000 obrazów/sek | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Obrazowanie w technice II harmonicznej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Obrazowanie 3/4D | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Obrazowanie w trybie anatomiczny M-mode | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Obrazowanie w trybie kolor M-mode | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta min. ± 0° –85° | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 8,0 m/s, | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział min. 1 – 15 mm | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ustawienie korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Tryb Dopplera ciągłego | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 12 m/s, | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Regulacja wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci CINE i archiwum (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Spektralny i kolorowy doppler tkankowy | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Tryb jednoczesnego wyświetlania na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Raport z badania kardiologicznego zawierający wyniki pomiarów i obliczenia | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Tworzenie własnego raportu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Załączenie obrazów do raportu |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Podstawowe pomiary parametrów Dopplera w badaniach przepływów naczyniowych: prędkości (wartość min.max. śred.) indeksów PI i RI, tętna, z automatycznym obrysem i automatycznym wyznaczeniem wartości | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla lewej komory (LV). Oprogramowanie bazujące na technologii „spackle tracking” | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla prawej komory (RV). Oprogramowanie bazujące na technologii „spackle tracking” | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Oprogramowanie Stress Echo | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Głowice |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa o konstrukcji matrycowej do badań kardiologicznych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 192 | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 1,5 – 4,5MHz. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kąt obrazowania min 100° | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Głębokość obrazowania min.35 cm. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Głowica sektorowa pediatryczna | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 3,0 – 8,0MHz. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 96 | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kąt obrazowania min 100° | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Głębokość obrazowania min. 15 cm. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Głowica przezprzełykowa 4D | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 2500 | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 3,0 – 7,0MHz. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kąt obrazowania min 90° | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Głowica przezprzełykowa pediatryczna 2D | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 5,0 – 10,0MHz. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kąt obrazowania min 90° | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

| Archiwizacja obrazów |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat |  | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | Nagrywarka DVD |  | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | Zapis obrazów i pętli obrazowych w formatach jpeg i avi na pamięciach typu USB Pendrive. Ilość gniazd USB ≥3 |  | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, |  | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| System archiwizacji i analizy badań |  |  |  |  |  |
|  | System archiwizacji i analizy badań wraz z komputerem, monitorem i drukarką laserowa kolorową z profesjonalnym oprogramowaniem |  | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla lewej komory (LV). Oprogramowanie bazujące na technologii „spackle tracking” |  | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | Oprogramowanie do wyznaczenia parametru pracy i jego pochodnych (krzywa zależności odkształcenie- ciśnienie, index pracy, efektywność pracy dla lewej komory serca i jej pochodne |  | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla lewego przedsionka (LA). Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking” |  | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową matrycową. Zakres częstotliwości min. 5-14 MHz, ilość kryształów min. 1000. |  | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową matrycową obrazującą 4D Obrazowanie harmoniczne Zakres częstotliwości obrazowania min. 2,0 – 4,5MHz. Ilość kryształów piezoelektrycznych min 5000 Kąt obrazowania min. 90° |  | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| INNE |  |  |  |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | Tak |  |  | Podać : |
|  | DTR w języku polskim i angielskim, w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | Tak. Wraz z dostawą urządzenia |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | Tak. Przedstawić dokument autoryzacji wraz z dostawą |  |  | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych: nazwa firmy, adres, email, telefon | Tak |  |  | Podać : Nazwa firmy:…………… Adres: …………………… Email: …………………… Telefon:………………… |
|  | Okres udzielonej gwarancji | min: 24 miesiące |  |  | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 24 miesiące. *Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesięcy. Podanie krótszego okresu gwarancji spowoduję odrzucenie oferty. Nie podanie żadnego okresu gwarancji oznacza, że Wykonawca zaoferował min okres gwarancji. Ponadto, Zamawiający przyjmuje, że maksymalny okres gwarancji wynosi: 24 miesięcy tj.: zaoferowanie większej ilości miesięcy nie będzie skutkowała uzyskaniem dodatkowych punktów, okres taki będzie traktowany przy obliczaniu wartość punktowej jako 24 miesięcy, z zastrzeżeniem, że na przedmiot zamówienia będzie obowiązywał okres gwarancji podany w ofercie. Ilość przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Zamawiającego w terminie do … dni od dnia podpisania umowy * |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 3  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | Wymogi Tak/nie | Odpowiedź wykonawcy Tak/nie | Parametry oferowane Przez wykonawcę (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kompatybilność z posiadanymi przez Szpital głowicami przezprzełykowymi typ 9T oraz 6VT-D firmy GE MEDICAL | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak –10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych o konstrukcji matrycowej Kąt pola obrazowania nie mniej niż 110º | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak- 7pkt Nie- 0pkt |
|  | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych o konstrukcji matrycowej Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW-doppler (triplex) | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak- 7pkt Nie- 0pkt |
|  | Głowica przezprzełykowa matrycowa 2D/3D, wielopłaszczyznowa, wieloczęstotliwościowa Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak- 6pkt Nie- 0pkt |
|  | Głowica sektorowa o konstrukcji matrycowej do badań kardiologicznych Ilość kryształów piezoelektrycznych min. 230 | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak- 10pkt Nie- 0pkt |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach.

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon)