|  | Sprawa Nr 16/D/2025 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY  - PO ZMIANIE

| CPV 33696200-7 PA02-0 |  |  | Załącznik Nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Nazwa handlowa oferowanego odczynnika / analizatora | Proponowana wielkość opakowania |  | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |  |  |
| Dostawa odczynników do badań przesiewowych dawców krwi pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV i RNA HEV w pojedynczej donacji metodą automatyczną z wymaganymi kalibratorami, kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi koniecznymi do wykonania badań oraz dzierżawa niezbędnej aparatury do automatycznej metody wykonywania badań metodą biologii molekularnej, w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odczynniki, kontrole, materiały zużywalne i eksploatacyjne |  |  |  |  |  | test | 125 000 |  |  |  |  |  |  |
| - Wykonawca dostarczy informacje o czułości oferowanych przez siebie metod oznaczania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV i RNA HEV dla pojedynczej donacji potwierdzone odpowiednimi dokumentami – np. instrukcji do testu.(czułość oferowanych metod powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w obowiązującym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia) - Wykonawca zapewnia szkolenie personelu wykonującego badania w zakresie urządzeń i techniki wykonywania badań w terminie 5 do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy a w razie konieczności pomoc techniczną i merytoryczną. - Wykonawca dostarcza nieodpłatny zestaw odczynników wraz z akcesoriami umożliwiającymi wdrożenie nowej techniki badań. - Wykonawca pokrywa całkowity koszt walidacji nowo wprowadzanej metody badań (w tym panelu dostarczanego przez IHiT). - Wykonawca pokryje koszty dodatnich kontroli wyznaczonych przez IHiT tzw. RUN Control dołączonej do każdej serii badań ( należy uwzględnić koszty próbek kontrolnych oraz dodatkowej ilości odczynnika i materiałów zużywalnych do badania próbek kontrolnych) oraz corocznej walidacji Pracowni Biologii Molekularnej organizowanej przez IHiT zgodnie z zaleceniami zawartymi w “Wymaganiach dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi”. - Wykonawca pokrywa koszty badań weryfikacyjnych i kontrolnych w IHiT. - Wykonawca zapewnia nieodpłatny udział personelu wykonującego w/w badania w międzynarodowych sprawdzianach. - Wykonawca dostarcza instrukcje w języku polskim dotyczące wykonywania badań i zasad przechowywania dostarczanych testów. - Na opakowaniu odczynników zawarte muszą być: nr serii, termin ważności, warunki przechowywania oznakowanie CE. - Każda seria dostarczanych testów powinna posiadać autoryzowany certyfikat jakości i świadectwo uwolnienia wystawiane przez uprawniony organ. Certyfikaty powinny być dostarczane z każdą dostawą, lub być dostępne drogą elektroniczną. - Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie odczynniki, płyny, kalibratory, kontrole i dodatkowe materiały zużywalne niezbędne do wykonania testów będących przedmiotem przetargu. - Do każdej dostawy dołączona musi być lista odczynników i materiałów zużywalnych wraz z podaniem ich nazw, ilości odczynników w jednym opakowaniu, terminów ważności. - Termin ważności odczynników co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia. - Dostawy testów będą się odbywały na podstawie składanych zamówień, koszt dostawy pokrywa Wykonawca - zgodnie z harmonogramem dostaw przedstawionym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. - W przypadku otrzymywania wyników nieważnych (invalid), Wykonawca dokona korekty kosztów na podstawie raportu otrzymanego z Pracowni wykonującej badania. - W przypadku reklamacji odczynników, wycofania serii odczynnika i nie dostarczenia jednocześnie innej serii lub niedostarczenia odczynników w ustalonym terminie co skutkowałoby przerwaniem ciągłości pracy Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy kosztów wykonania badań w innej placówce, wyznaczonej przez Zamawiającego. - Na dzień składania ofert Wykonawca musi dysponować komercyjnym testem do wykonywania badań w kierunku Wirusa Zachodniego Nilu (WNV), kompatybilnym i dedykowanym do oferowanego analizatora. Do oferty należy dołączyć dokumenty do testu (certyfikat i instrukcję). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa niezbędnego urządzenia do obsługi w/w badań na okres 36 miesięcy |  | ----------------- |  |  |  | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| - Automatyczny system (z niezbędnym wyposażeniem sterowany przez dostarczony przez Wykonawcę zewnętrzny komputer wraz z płaskim monitorem LCD lub wbudowany komputer wraz monitorem LCD oraz wyposażony w czytnik kodów kreskowych, zasilacz awaryjny ups, drukarkę wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, tj. tusze, tonery itp. na czas trwania umowy), wraz z oprogramowaniem do detekcji RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV i RNA HEV pozwalający na przebadanie co najmniej 250 próbek w ciągu 8 godzin. - Możliwość dyskryminacji wirusów na tym samym analizatorze. - System umożliwiający: - kontrolę poszczególnych etapów badania, - kontrolę stanu odczynników, - numery serii i data ważności użytych do badania odczynników - identyfikację próbek, - wynik w postaci S/Co lub CT wraz z jednoznaczną interpretacją - dyskryminację próbek tą samą technologią na pokładzie tego samego analizatora. - System zapewnia całkowitą automatyzację procesu pipetowania, izolacji, amplifikacji i detekcji wirusów, tzn. wykonanie badań od wstawienia próbki do uzyskania wyniku bez interwencji operatora. - Analizator musi być nowy i dostarczony z całym niezbędnym wyposażeniem do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy do 5 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. - Wykonawca zapewnia prawidłowe dostarczenie, wstawienie i montaż urządzeń uwzględniając specyfikę budynku i pomieszczeń oraz pokrycie kosztów instalacji aparatury wraz z ewentualnymi przeróbkami niezbędnymi do przystosowania pomieszczeń Zamawiającego do wykonywania badań na aparaturze oferowanej przez Wykonawcę. - Urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, Deklarację zgodności z CE lub samo świadectwo CE. - Wykonawca musi zapewnić automatyczną transmisją danych (pokrywa koszty) z urządzeń przez siebie oferowanych do obecnie używanego przez Zamawiającego programu zarządzającego bazą danych BANK KRWI firmy ASSECO POLAND, jak również w przypadku zmiany programu użytkownika w trakcie trwania umowy. - Wykonawca pokrywa koszty dostosowania (aktualizacji) programu transmisji rezultatów do programu zamawiającego - BANK KRWI, jak również w przypadku zmiany programu użytkownika w trakcie trwania umowy. - Zamawiający wymaga, aby na dzień pełnego zakończenia wdrożenia nowego systemu badań, oferowany przez Wykonawcę system współpracował z systemem BANK KRWI, - Wykonawca musi dostarczyć dodatkowy zestaw komputerowy do obsługi transmisji wykonywanych badań z analizatora - Wykonawca musi dostarczyć pełną instrukcję obsługi oferowanych urządzeń w języku polskim, - Wykonawca zapewni bezpłatną walidację wstępną, walidację okresową, i po naprawie, jeśli jest wymagana, oferowanej aparatury z użyciem własnych odczynników, kontroli, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, - Wykonawca zapewnia bezpłatną aktualizację oprogramowania urządzeń przez cały okres eksploatacji. - Wykonawca zapewnia podtrzymanie pracy analizatora do 30 minut przez UPS, a w przypadku jego awarii lub zużycia ponosi koszty jego wymiany, - Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy serwisowe wszystkich oferowanych urządzeń w okresie dzierżawy w przypadku awarii niewynikającej z winy Zamawiającego, - Czas reakcji serwisu rozumiany jako konieczność przyjazdu do Zamawiającego w przypadku braku możliwości rozwiązania awarii na odległość nie przekroczy 24 godziny w dni robocze od momentu wezwania, a maksymalny czas usunięcia usterki nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia awarii. - Wykonawca zapewni możliwość kontaktu telefonicznego z serwisem, a w razie potrzeby również internetowy online przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 20:00. 7:00-19:00 - W przypadku awarii całkowitego systemu, co skutkowałoby przerwaniem ciągłości pracy Wykonawca pokryje różnicę kosztu wykonania badań w innym ośrodku wyznaczonym przez Zamawiającego. - Wykonawca dostarcza, jeśli wymaga tego oferowany system diagnostyczny preparat do dekontaminacji na swój koszt, na czas trwania umowy. - Jeśli oferowany system wymaga stacji uzdatniania wody, Wykonawca dostarczy stację i obejmie ją serwisem na swój koszt, na czas trwania umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ OFERTY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Parametry oceniane w kryterium „ocena techniczna” | Parametr | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opinia IHiT dotyczaca oferowanego w ofercie analizatora | Spełnia-5 pkt |  |
|  |  | Nie spełnia – 0 pkt |  |
| 2 | System posiadający możliwość badań próbek cito umożliwiający jak najszybsze wydanie wyników próbek citowych ( podać czas od włożenia na pokład analizatora do zwolnienia wyniku) | Najkrótszy – 5 pkt |  |
|  |  | Dłuższy – 0 pkt |  |
| 3 | Ilość jednorazowych elementów zużywalnych potrzebnych do wykonania badań | Najmniejsza ilość – 10 pkt |  |
|  |  | Większa – 0 pkt |  |
| 4 | Możliwość oznaczania 4 wirusów: HIV/HCV/HBV/HEV przy pomocy testu multiplex (wykrywający jednocześnie materiał genetyczny w/w wirusów) | Spełnia – 10 pkt |  |
|  |  | Nie spełnia – 0 pkt |  |
| 5 | Przestrzeń potrzebna na zainstalowanie kompletnego systemu pozwalającego na zbadanie 250 próbek w ciągu 8 godzin, podać w m2 | Mniejsza – 10 pkt |  |
|  |  | Większa – 0 pkt |  |

Wymagane w ofercie dokumenty dla odczynników, kontroli, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych:

  - instrukcja używania w języku polskim,

  - dokument CE - dla tych produktów dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Wymagane w ofercie dokumenty dla urządzenia:

- instrukcja używania w języku polskim,

- świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski tj. zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.,

- deklaracja zgodności lub dokument CE - dla tych produktów dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Miejsce dostawy: Zespół Medyczny WCKiK Warszawa.

………..........................................................

(Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby/osób)               
                                                     upoważnionej (ych)  do reprezentowania Wykonawcy