## Parametry techniczne
Załącznik 2a
Nr pakietu | L.p. | Parametry techniczne oferowanego sprzętu | Parametry konieczne do spełnienia | Parametry oceniane | Parametry konieczne - spełnia / nie spełnia | Parametry oceniane Tak/Nie, Tak - 1 pkt, Nie - 0pkt | W przypadku złożenia oferty na dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
PAKIET 1 |  | Stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej z systemem nadnerkowym nitinolowy z możliwością zastosowania do metody kominowej
|  | Przeznaczony dla pacjentów wymagających zabiegu, z krótką szyją proksymalną tętniaka, z możliwością szybkiego doboru odpowiedniego rozmiaru - uniwersalność stentgraftu |  |  | Wypełnia Wykonawca | Wypełnia Wykonawca | Wypełnia Wykonawca
| 1 | proteza rozwidlona | K
| 2 | proteza zarejestrowana do metody kominowej zaopatrywania tętniaków | K
| 3 | główna część protezy, tzw. body i przeciwległe ramię składane z dwóch elementów - co daje jedno połączenie ( z możliwością zamiany na podstawowe body trzyelementowe). | K
| 4 | przy konfiguracji dwuelementowej (j.w.) długość jednej strony stentgraftu do 245mm. | K
| 5 | konstrukcja całego stentu podporowego z nitinolonu | K
| 6 | materiał zewnętrzny np.z poliestru lub dakronu | K
| 7 | system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę na długości min 15mm | K
| 8 | dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie |  | 1
| 9 | uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| 10 | możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi od 10mm |  | 1
| 11 | stosowanie do zagiętych szyi do 75 stopni - potwierdzone w instrukcji użytkowania | K
| 12 | możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka pod tt.nerkowymi o średnicy do 32mm ( odpowiadająca średnica części aortalnej protezy min.36mm w modelach standardowych) | K
| 13 | średnica części biodrowej 10-28mm w modelach standardowych | K
| 14 | przedłużki aortalne i biodrowe w zestawie | K
| 15 | główna część brzuszna protezy o średnicy 23-36mm, a odległość do odejścia przeciwległej odnóżki 70-80mm +/- 5 mm |  | 1
| 16 | proteza bez dodatkowego mocowania do systemu wprowadzającego zwalnianego podczas implantacji | K
| 17 | śliskie pokrycie systemu wprowadzającego |  | 1
| 18 | balon do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| 19 | możliwość zmiany na stentgraft unilateralny-modele standardowe o średnicy szyi 23-36mm | K
| 20 | możliwość zamiany na stentgraft piersiowy (średnica minimum do 46mm) | K
| 21 | przynajmniej dwuletni okres dystrybucji i wszczepiania stentgraftu w Polsce | K
| 22 | w przypadkach pilnych dostarczanie standardowej protezy do 12 godzin, w planowych do 48 godzin |  | 1
| 23 | zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2), cewników i koszulek do wprowadzenia protezy. | K
PAKIET 2 |  | Stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej z systemem podnerkowym pokryty PTFE
Przeznaczony dla pacjentów z dłuższym odcinkiem podnerkowym tętniaka, tętniakami przechodzącymi na tt.biodrowe, umożliwiający założenie protezy przez preparowanie tylko jednej pachwiny i nakłucie drugiej z możliwością ponownego złożenia i ponownej zmiany położenia części proksymalnej.
| 1. | proteza rozwidlona, wielomodułowa | K
| 2. | główna część protezy, tzn. body i przeciwległe ramię składane z dwóch elementów - co daje jedno połączenie. | K
| 3. | konstrukcja stentu podporowego z nitinolonu | K
| 4. | system podnerkowy, tzn. proteza zakończona na poziomie poszycia – bez korony | K
| 5. | materiał od wewnątrz stentu z PTFE | K
| 6. | system mocowania podnerkowego-haczyki |  | 1
| 7. | uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| 8. | giętkość modułów | K
| 9. | możliwość zaopatrywania szyi pod tt. nerkowymi o długości od 15mm |  | 1
| 10. | możliwość zaopatrzenia szyi pod tt.nerkowymi o średnicy do 32mm ( odpowiadająca średnica części aortalnej protezy min.35mm w modelach standardowych) | K
| 11. | przedłużki aortalne i biodrowe | K
| 12. | możliwy system wprowadzania przeciwległej strony - przezskórny | K
| 13. | możliwość zakładania do poszerzonych tt.biodrowych do 25mm (średnica części biodrowej przedłużki przeciwległej do 27mm w modelach standardowych) |  | 1
| 14. | balon do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| 15. | możliwość zamiany na stentgraft piersiowy (średnica minimum do 45mm) | K
| 16. | hemostatyczne koszulki naczyniowe do wprowadzania protezy | K
| 17. | w przypadkach pilnych dostarczanie standardowej protezy do 12 godzin, w planowych do 48 godzin | K
| 18. | część proksymalna stentgraftu, czyli segment podnerkowy, z możliwością ponownego złożenia po rozprężeniu i zmiany położenia w szyi tętniaka. | K
| 19. | zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2), cewników i koszulek do wprowadzenia protezy. | K
PAKIET 3 |  | Stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej z systemem nadnerkowym Nitinolowy z odgałęzieniem do tętnicy biodrowej wewnętrznej – branchowany
Przeznaczony dla pacjentów wymagających zabiegu, z krótką szyją proksymalną tętniaka, z możliwością szybkiego doboru odpowiedniego rozmiaru - uniwersalność stentgraftu, możliwością zastosowania go w pilnych przypadkach jako unilateralny , z możliwością zastosowania odnogi do tętnic biodrowych wewnętrznych.
| 1. | Standardowa proteza rozwidlona
| 1.1. | proteza rozwidlona | K
| 1.2. | główna część protezy, tzw. body i kolateralne ramię składane z dwóch elementów - co daje jedno połączenie | K
| 1.3. | przy konfiguracji dwuelementowej (j.w.) długość jednej strony stentgraftu do 205mm. |  | 1
| 1.4. | konstrukcja całego stentu podporowego z nitinolonu | K
| 1.5. | materiał zewnętrzny np.z poliestru lub dakronu |  | 1
| 1.6. | system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę na długości min 15mm |  | 1
| 1.7. | dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie | K
| 1.8. | uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| 1.9. | możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi od 10mm |  | 1
| 1.10. | stosowanie do zagiętych szyi do 75 stopni - potwierdzone w instrukcji użytkowania |  | 1
| 1.11. | możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka pod tt.nerkowymi o średnicy do 32mm ( odpowiadająca średnica części aortalnej protezy min 36mm w modelach standardowych) | K
| 1.12. | średnica części biodrowej 10-27mm w modelach standardowych |  | 1
| 1.13. | przedłużki aortalne i biodrowe w zestawie | K
| 1.14. | główna część brzuszna protezy o średnicy 23-36mm, a odległość do odejścia przeciwległej odnóżki 80-100mm | K
| 1.15. | śliskie pokrycie systemu wprowadzającego |  | 1
| 1.16. | balon do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| 1.17. | możliwość zmiany na stentgraft unilateralny-modele standardowe o średnicy szyi 23-36mm | K
| 1.18. | okludery biodrowe w przypadku stentgraftu unilateralnego |  | 1
| 1.19. | możliwość zamiany na stentgraft piersiowy (średnica minimum do 44mm) | K
| 1.20. | możliwość zaopatrzenia tętniaków tętnic biodrowych wspólnych po obu stronach. |  | 1
| 1.21. | zestaw niezbędnych sztywnych prowadników i cewników do wprowadzenia protezy. | K
| 1.22. | system części biodrowej nitinolowy | K
| 1.23. | w przypadkach pilnych dostarczanie standardowej protezy do 12 godzin, w planowych do 48 godzin | K
| 1.24. | zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2) do wprowadzenia protezy | K
| 1.25. | przynajmniej dwuletni okres dystrybucji i wszczepiania stentgraftu w Polsce | K
| 2. | Proteza rozwidlona z jednostronnym elementem branchowanym do tętnicy biodrowej wewnętrznej
| 2.1. | proteza rozwidlona | K
| 2.2. | główna część protezy, tzw. body i kolateralne ramię składane z dwóch elementów - co daje jedno połączenie | K
| 2.3. | przy konfiguracji dwuelementowej (j.w.) długość jednej strony stentgraftu do 205mm. |  | 1
| 2.4. | konstrukcja całego stentu podporowego z nitinolonu | K
| 2.5. | materiał zewnętrzny np.z poliestru lub dakronu |  | 1
| 2.6. | system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę na długości min 15mm |  | 1
| 2.7. | dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie | K
| 2.8. | uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| 2.9. | możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi od 10mm |  | 1
| 2.10. | stosowanie do zagiętych szyi do 75 stopni - potwierdzone w instrukcji użytkowania |  | 1
| 2.11. | możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka pod tt.nerkowymi o średnicy do 32mm ( odpowiadająca średnica części aortalnej protezy min 36mm w modelach standardowych) | K
| 2.12. | średnica części biodrowej 10-27mm w modelach standardowych |  | 1
| 2.13. | przedłużki aortalne i biodrowe w zestawie | K
| 2.14. | główna część brzuszna protezy o średnicy 23-36mm, a odległość do odejścia przeciwległej odnóżki 80-100mm | K
| 2.15. | śliskie pokrycie systemu wprowadzającego |  | 1
| 2.16. | balon do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| 2.17. | okludery biodrowe w przypadku stentgraftu unilateralnego |  | 1
| 2.18. | odnogi części biodrowej rozwidlone umożliwiające wprowadzenie protezy do tętnicy biodrowej wewnętrznej i zewnętrznej – tak zwany stentgraft branchowany w części dystalnej. | K
| 2.19. | element biodrowy, branchowany o średnicy w części proksymalnej do 18mm i w części dystalnej do 14mm. | K
| 2.20. | element biodrowy, branchowany o długości od 55mm do 120mm, +/- 5mm |  | 1
| 2.21. | zestaw niezbędnych sztywnych prowadników | K
| 2.22. | system części biodrowej nitinolowy |  | 1
| 2.23. | w przypadkach pilnych dostarczanie standardowej protezy do 12 godzin, w planowych do 48 godzin | K
| 2.24. | przynajmniej dwuletni okres dystrybucji i wszczepiania stentgraftu w Polsce | K
PAKIET 4 |  | Stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej z systemem nadnerkowym, niskoprofilowy dla pacjentów z wąskimi tętnicami biodrowymi
Do zastosowania u pacjentów z wąskimi dostępami – wąskimi tętnicami biodrowymi i udowymi.
| 1. | proteza rozwidlona | K
| 2. | proteza składająca się minimum z 3 elementów: body oraz odnoga tożsamej (ipsi) i przeciwległej (kontrlateralna) | K
| 3. | system wprowadzający 14F dla głównego body o średnicy do 30mm | K
| 4. | system wprowadzający 12F dla części biodrowych do 20mm | K
| 5. | długość jednej strony stentgraftu (body + przedłużka) do 210mm. | K
| 6. | konstrukcja całego stentu podporowego z nitinolonu | K
| 7. | materiał zewnętrzny np.z poliestru lub dakronu | K
| 8. | system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę na długości min 15mm | K
| 9. | dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie |  | 1
| 10. | uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| 11. | możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi od 10mm |  | 1
| 12. | stosowanie do zagiętych szyi do 60 stopni - potwierdzone w instrukcji użytkowania |  | 1
| 13. | średnica części biodrowej stentgraftu7-22mm w modelach standardowych |  | 1
| 14. | przedłużki aortalne i biodrowe w zestawie | K
| 15. | główna część brzuszna protezy o średnicy 22-34mm, a odległość do odejścia przeciwległej odnóżki w zakresie 80-90mm |  | 1
| 16. | proteza bez dodatkowego mocowania do systemu wprowadzającego zwalnianego podczas implantacji | K
| 17. | przedłużenia biodrowe z wypustkami na zewnątrz zabezpieczającymi rozłączanie się elementów stentgraftu | K
| 18. | hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego |  | 1
| 19. | zbrojony system wprowadzający | K
| 20. | w przypadkach pilnych dostarczanie standardowej protezy do 12 godzin, w planowych do 48 godzin | K
| 21. | zestaw prowadników (szt.2), cewników i koszulek wykorzystywanych w procedurze implantacji | K
| 22. | w przypadkach pilnych dostarczanie standardowej protezy do 12 godzin, w planowych do 48 godzin | K
| 23. | balon do profilowania stentgraftów w zestawie | K
PAKIET 5 |  | Stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej z systemem nadnerkowym nitinolowy z możliwością zamiany na stentgraft stalowy.
Przeznaczony dla pacjentów wymagających zabiegu, z krótką szyją proksymalną tętniaka, z możliwością szybkiego doboru odpowiedniego rozmiaru - uniwersalność stentgraftu
| 1. | proteza rozwidlona | K
| 2. | proteza składająca się minimum z 3 elementów: body oraz odnoga tożsamej (ipsi) i przeciwległej (kontrlateralna) | K
| 3. | konstrukcja całego stentu podporowego z nitinolonu | K
| 4. | materiał zewnętrzny np.z poliestru lub dakronu | K
| 5. | system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę na długości min 15mm | K
| 6. | dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie | K
| 7. | uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| 8. | możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi od 10mm |  | 1
| 9. | stosowanie do zagiętych szyi do 75 stopni - potwierdzone w instrukcji użytkowania |  | 1
| 10. | możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka pod tt.nerkowymi o średnicy do 32mm ( odpowiadająca średnica części aortalnej protezy min.36mm w modelach standardowych) |  | 1
| 11. | średnica części biodrowej 10-28mm w modelach standardowych
| 12. | niezbędne przedłużki aortalne i biodrowe w zestawie | K
| 13. | główna część brzuszna protezy o średnicy 23-36mm, a odległość do odejścia przeciwległej odnóżki 70-80mm |  | 1
| 14. | hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego |  | 1
| 15. | balon do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| 16. | możliwość zmiany na stentgraft unilateralny-modele standardowe 23-36mm | K
| 17. | możliwość zamiany na stentgraft piersiowy (średnica do 46mm) | K
| 18. | przynajmniej dwuletni okres dystrybucji i wszczepiania stentgraftu w Polsce | K
| 19. | w przypadkach pilnych dostarczanie standardowej protezy do 12 godzin, w planowych do 48 godzin | K
| 20. | zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2), cewników i koszulek do wprowadzenia protezy. | K
PAKIET 6 |  | Stentgraft aortalny wielomodułowy do tętniaka aorty brzusznej z systemem nadnerkowym nitinolowy oparty na zasadzie wszczepiania dwóch równoległych stentgraftów.
Przeznaczony dla pacjentów z odejściami tętnic nerkowych na różnym poziomie, o dużym worku tętniaka co przy tradycyjnej protezie utrudnia kaniulowanie wolnej odnogi stentgraftu.
| 1. | proteza oparta na zasadzie jednoczasowego, równoległego wprowadzenie od obu stron niezależnych stentów krytych przylegających do siebie w szyi tętniaka. | K
| 2. | proteza po implantacji rozwidlona zapewniająca napływ do obu tętnic biodrowych wspólnych | K
| 3. | system wielomodułowy składający się z elementów aortalnych i biodrowych | K
| 4. | konstrukcja całego stentu podporowego z nitinolonu | K
| 5. | materiał zewnętrzny np.z poliestru lub dakronu |  | 1
| 6. | system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę | K
| 7. | dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie | K
| 8. | uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| 9. | możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi od 15mm |  | 1
| 10. | możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka pod tt.nerkowymi o średnicy do 28mm ( odpowiadająca średnica części aortalnej protezy min.30mm w modelach standardowych) |  | 1
| 11. | średnica części biodrowej do 21mm w modelach standardowych |  | 1
| 12. | system wprowadzania stentgraftu 14F |  | 1
| 13. | przedłużki aortalne i biodrowe w zestawie | K
| 14. | proteza bez dodatkowego mocowania do systemu wprowadzającego zwalnianego podczas implantacji | K
| 15. | hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego |  | 1
| 16. | balony do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| 17. | przynajmniej dwuletni okres dystrybucji i wszczepiania stentgraftu w Polsce | K
| 18. | w przypadkach pilnych dostarczanie standardowej protezy do 12 godzin, w planowych do 48 godzin | K
| 19. | zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2), cewników i koszulek do wprowadzenia protezy. | K
| 20. | możliwość zamiany na klasyczny stentgraft rozwidlony z systemem podnerkowym przeznaczony do szyi o zagięciu do 90 stopni | K
PAKIET 7 |  | Stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej z systemem nadnerkowym, niskoprofilowy z możliwością zamiany na niskoprofilowy stentgraft piersiowy
Do zastosowania u pacjentów z wąskimi dostępami
| 1. | proteza rozwidlona | K
| 2. | proteza składająca się minimum z 3 elementów: body oraz odnoga tożsamej (ipsi) i przeciwległej (kontrlateralna) | K
| 3. | system wprowadzający 14F dla głównego body o średnicy do 26mm | K
| 4. | główne body o dostępnych średnicach 22/24/26/28/30/32/34mm | K
| 5. | długość body stentgraftu po stronie ipsilateralnej 100 i 140mm | K
| 6. | system wprowadzający 12F dla części biodrowych do 24mm | K
| 7. | stent biodrowy o średnicy do 24mm | K
| 8. | długość jednej strony stentgraftu (body + przedłużka) do minimum 250mm. | K
| 9. | konstrukcja całego stentu podporowego z nitinolonu | K
| 10. | materiał zewnętrzny np.z poliestru lub dakronu |  | 1
| 11. | system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę na długości min 15mm | K
| 12. | dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie |  | 1
| 13. | uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| 14. | możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi od 15mm |  | 1
| 15. | stosowanie do zagiętych szyi do 60 stopni - potwierdzone w instrukcji użytkowania |  | 1
| 16. | średnica części biodrowej stentgraftu10-24mm w modelach standardowych |  | 1
| 17. | przedłużki aortalne i biodrowe w zestawie | K
| 18. | główna część brzuszna protezy o średnicy 22-34mm, a odległość do odejścia przeciwległej odnóżki w zakresie 80 +/- 5mm |  | 1
| 19. | hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego |  | 1
| 20. | zbrojony system wprowadzający | K
| 21. | w przypadkach pilnych dostarczanie standardowej protezy do 12 godzin, w planowych do 48 godzin | K
| 22. | zestaw sztywnych prowadników (szt.2) | K
| 23. | w przypadkach pilnych dostarczanie standardowej protezy do 12 godzin, w planowych do 48 godzin | K
| 24. | balon do profilowania stentgraftów w zestawie | K
| 25. | możliwość zamiany na stentgraft piersiowy z systemem dostarczania 18F dla rozmiarów do 36mm i systemem 20F dla rozmiarów do 44mm. | K
PAKIET 8 |  | Stent samorozprężalny kryty PTFE
| 1. | stent nitinolowy samorozprężalny |  | 1
| 2. | pokrycie stentu cienkościennym PTFE | K
| 3. | średnice od 5-13mm |  | 1
| 4. | proteza nasączana heparyną | K
| 5. | powłoka PTFE wewnątrz stentu |  | 1
| 6. | nie ulegający skróceniu się po implantacji |  | 1
| 7. | długość stentu 2,5 – 15cm +/- 5% | K
| 8. | długość stentu 25 cm +/- 5% | K
| 9. | możliwość zamiany na protezę z PTFE długości do 15cm, rozprężaną na balonie w cenie odpowiadającej rozmiarowi 25cm | K
PAKIET 9 |  | Zestaw ratunkowy do dodatkowej fiksacji części proksymalnej stentgraftu za pomocą wkrętów
| 1. | stentgraft proksymalny cylindryczny z koroną nadnerkową | K
| 2. | stent nośnikowy nitinolowy | K
| 3. | materiał zewnętrzny np.z poliestru lub dakronu | K
| 4. | system mocowania tzw. nadnerkowego z wolnym stentem korony wystającym ponad protezę na długości min 15mm |  | 1
| 5. | dodatkowe mocowanie w formie haczyków na koronie | K
| 6. | długość części krytej protezy 49 – 70mm | K
| 7. | średnica protezy 23-36mm | K
| 8. | pokrycie hydrofilne systemu wprowadzającego |  | 1
| 9. | specjalistyczna koszulka prowadząca z możliwością zmiany kształtu końca roboczego. | K
| 10. | koniec roboczy cewnika – koszulki – z możliwością płynnej zmiany kształtu podczas zabiegu od kształtu prostego do zagięcia typu J ( 180 stopni) |  | 1
| 11. | zmiana kształtu cewnika uzyskiwana przez pierścień rotujący na na systemie zewnętrznym | K
| 12. | cewnik w części zewnętrznej zakończony systemem z zastawką i kranikiem płuczącym. |  | 1
| 13. | cewnik przystosowany do wprowadzania wkrętów do aorty brusznej i piersiowej | K
| 14. | zautomatyzowany system dostarczający wkręty | K
| 15. | wkręty stożkowe w zestawie | K
PAKIET 10 |  | Balon do profilowania stentgraftów
| 1. | cewnik balonowy do poszerzania stentgraftów | K
| 2. | balon lateksowy |  | 1
| 3. | balon średnicy 32mm (+/- 2mm) | K
| 4. | dodatkowo punktowana średnica > 32mm |  | 1
| 5. | dodatkowo punktowana poniżej > 32mm |  | 1
| 6. | szaft przepuszczający prowadnik 0,035” | K
| 7. | cewnik kompatybilny z koszulką maksymalnie do 12F | K
| 8. | cewnik kompatybilny z koszulką maksymalnie do 9F (dodatkowo punktowany) |  | 1
PAKIET 11 |  | Stenty kryte do zaopatrywania izolowanych tętniaków biodrowych
| 1. | stent nitinolowy samorozprężalny | K
| 2. | poszycie stentu z poliestru lub dakronu lub PTFE | K
| 3. | poszycie części krytej stentu 80-120mm | K
| 4. | punktowany zakres długości poniżej 80mm |  | 1
| 5. | punktowany zakres długości powyżej 120mm |  | 1
| 6. | średnica stentu 13-23mm |  | 1
| 7. | dostępność stentów flarowanych i taperowanych zarówno w końcu dystalnym jak i proksymalnym | K
| 8. | punktowany zakres średnic poniżej 13mm |  | 1
| 9. | punktowany zakres średnic powyżej 23mm |  | 1
| 10. | średnica systemu dostarczającego maksymalnie do 18F | K
| 11. | balon do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| 12. | sztywny prowadnik stentgraftowy |  | 1
PAKIET 12 |  | Stentgraft aortalny wielomodułowy do tętniaka aorty brzusznej z systemem opierający się na ostrodze aorty
Przeznaczony dla pacjentów z tętniakami dolnego odcinka aorty brzusznej z objęciem odejść tętnic biodrowych
| 1. | Po implantacji rozwidlenie stengraftu opierające się o ostrogę aorty | K
| 2. | Jednoczęściowe body graftu rozwidlone – składające się z części aortalnej o dwóch biodrowych | K
| 3. | Proteza po implantacji rozwidlona zapewniająca napływ do obu tętnic biodrowych wspólnych | K
| 4. | System wielomodułowy składający się z elementów aortalnych i biodrowych | K
| 5. | konstrukcja całego stentu podporowego kobaltowo-chromowa | K
| 6. | materiał zewnętrzny z ePTFE |  | 1
| 7. | możliwość fiksacji pod i nadnerkowej | K
| 8. | uniwersalność doboru rozmiaru dla różnych pacjentów | K
| 9. | możliwość zaopatrywania krótkich szyi pod tt. nerkowymi od 15mm |  | 1
| 10. | średnica części aortalnej od 22 do 34mm |  | 1
| 11. | średnica części biodrowej od 13 do 25mm |  | 1
| 12. | System wprowadzania stentgraftu do 17F |  | 1
| 13. | przedłużki aortalne i biodrowe w zestawie | K
| 14. | hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego |  | 1
| 15. | balony do modelowania stentgraftu w zestawie | K
| 16. | przynajmniej dwuletni okres dystrybucji i wszczepiania stentgraftu w Polsce | K
| 17. | w przypadkach pilnych dostarczanie standardowej protezy do 12 godzin, w planowych do 48 godzin | K
| 18. | zestaw niezbędnych sztywnych prowadników (szt.2), cewników i koszulek do wprowadzenia protezy. | K
Legenda:
K – warunek konieczny – ten parametr nie podlega zmianie podczas postępowania – nie zadawać pytań.
1 – parametr dodatkowo punktowany, jego brak nie wyklucza produktu z postępowania – nie zadawać pytań.