Zmiana załącznika nr 2  - Kosztorys ofertowy z dn. 16.05.2025r.

Dostawa i wdrożenie rozbudowanego systemu klasy LIS/LIMS do obsługi badań w Zakładzie Patologii Nowotworów w ramach projektu nr FELU.02.03-IZ.00-0001/24 pn. Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych.

Część nr 1 – ROZBUDOWA SYSTEMU KLASY LIS/LIMS

Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2.1 do SWZ

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie wraz z gwarancją, pakietem wsparcia technicznego, wdrożeniem i szkoleniami (system LIS/LIMS) | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Integracja z HIS/EDM firmy Asseco wykorzystywanym przez Zamawiającego | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sprzęt wraz z gwarancją, pakietem wsparcia technicznego, wdrożeniem i startowym pakietem materiałów eksploatacyjnych | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1

| Lp | PARAMETR WYMAGANY (TECHNICZNY) | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ | PARAMETR OCENIANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa oferowanego systemu, producent i wersja | tak podać nazwę, producenta i wersję | nazwa: ...................... producent: ...................... wersja: ....................... |  |
|  | System dostępny dla użytkowników jako tzw. aplikacja webowa w przeglądarce internetowej. Minimalna lista kompatybilnych przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Vivaldi. | Tak |  |  |
|  | Niedopuszczalne jest stosowanie oprogramowania serwera terminali w celu połączenia z systemem zdalnie. | Tak |  |  |
|  | Dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowej aplikacji natywnej w celu współdziałania z urządzeniami, którymi nie można sterować z przeglądarki lub w celu uzupełnienia jej funkcjonalności. | Tak |  |  |
|  | Niedopuszczalne jest zaoferowanie oprogramowania modularnego, w którym użytkownik zmuszony będzie do wielokrotnego logowania się przy uzyskiwaniu dostępu do konkretnego modułu. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego (w okresie gwarancji) dostosowania systemu w przypadku, gdy technologia użyta w zaoferowanym oprogramowaniu przestanie być wspierana przez aktualne wersje przeglądarek. | Tak |  |  |
|  | Licencja niewyłączna, udzielana na czas nieokreślony, bez możliwości wypowiedzenia ze strony Wykonawcy (z wyłączeniem sytuacji naruszenia prawa). | Tak |  |  |
|  | System musi zapewnić możliwość rozdzielenia backendu bazodanowego i frontendu aplikacyjnego na osobne serwery. | Tak |  |  |
|  | System musi umożliwiać jednoczesną pracę wielu użytkowników poprzez sieć lokalną Zamawiającego z możliwością pracy zdalnej spoza siedziby Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | Brak limitu jednocześnie zalogowanych użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Połączenie sieciowe między komputerem użytkownika, a serwerem musi być szyfrowane. Wykonawca zapewnia komercyjny certyfikat SSL automatycznie rozpoznawany przez wiodące przeglądarki internetowe w okresie trwania gwarancji. | Tak |  |  |
|  | Interfejs użytkownika w polskiej wersji językowej. | Tak |  |  |
|  | Interfejs użytkownika z funkcjonalnościami odświeżania strony, „przeciągnij i upuść” oraz komunikatami akustycznymi do pracy bezwzrokowej. | Tak |  |  |
|  | Skróty klawiszowe do najczęściej wykorzystywanych funkcji umożliwiające ograniczenie korzystania z myszki i zwiększenie wydajności pracy. | Tak |  |  |
|  | System powinien umożliwiać konfigurację pracy w formie wyłącznie cyfrowej – elektroniczne skierowania, zlecenia i skany preparatów, telepraca diagnozujących z całkowitym wyeliminowaniem dokumentacji papierowej w Zakładzie. | Tak |  |  |
|  | Interfejs użytkownika adekwatnie do zakresu posiadanych uprawnień musi zawierać element (np. pasek statusu), w którym będą wyświetlane najważniejsze bieżące informacje dot. możliwości podjęcia czynności przez zalogowanego użytkownika, m.in. nieodczytane komunikaty systemowe, nieobsłużone: zlecenia wypożyczeń obiektów z archiwum, barwień dodatkowych, przebarwień preparatów, dokrawania materiału (II rzutu), zdarzenia kontroli jakości, skanowania preparatów. Element interfejsu użytkownika powinien być widoczny cały czas i nie może być przesłaniany innymi elementami interfejsu, np. oknami, a aktualny status powinien się aktualizować samoczynnie lub przy kolejnych akcjach użytkownika w systemie. | Tak |  |  |
|  | System zgodny z przepisami obowiązującego prawa w Polsce w dniu wdrożenia, w szczególności: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii; - „Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii - Wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” (Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Patologów, 2020); - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej - Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej z dnia 9 marca 2023 r. – w szczególności w zakresie integracji z Centralną Bazą Histopatologiczną (CBH). W zakresie zgodności z przepisami prawa wymaga się także, aby oferowany system zapewniał: - elektronizację procesów opisanych w ww. dokumentach prawnych i wytycznych; - wyliczanie wymaganych mierników, raportów i rejestrów; - przechowywanie w bazie danych informacji w zakresie opisanym ww. dokumentami. | Tak |  |  |
| Struktura laboratorium |  |  |  |  |
|  | Wprowadzenie struktury organizacyjnej Zakładu i przypisanie personelu (użytkowników) do poszczególnych jednostek organizacyjnych. | Tak |  |  |
|  | Każda jednostka organizacyjna może mieć własne szablony znakowania i numeracji obiektów (skierowania, materiały, pojemniki na odwapniane wycinki, bloczki parafinowe, preparaty). | Tak |  |  |
| Obsługa badań |  |  |  |  |
|  | Obsługa następujących typów badań: histopatologia, badania śródoperacyjne (introwe), immunohistochemia, histochemia, cytologia ginekologiczna, cytologia aspiracyjna cienkoigłowa, konsultacje, badania naukowe, badanie płynów jam ciała, badanie cytologiczne | Tak |  |  |
|  | Rejestracja, edycja, zatwierdzanie przypadków. Minimalny zakres danych rejestrowanego przypadku zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii oraz „Standardami organizacyjnymi oraz standardami postępowania w patomorfologii - Wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” (Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Patologów, 2020). | Tak |  |  |
|  | Dodawanie, edycja, usuwanie materiału diagnostycznego. | Tak |  |  |
|  | Dodawanie, edycja, usuwanie lokalizacji anatomicznych w ramach materiału diagnostycznego. | Tak |  |  |
|  | Dodawanie, edycja, usuwanie badań (np. kasetek/bloczków) | Tak |  |  |
|  | Dodawanie, edycja, usuwanie preparatów. | Tak |  |  |
|  | Dodawanie, edycja, usuwanie rozpoznań do badań w przypadku. | Tak |  |  |
|  | Wydruk zatwierdzonego przypadku lub w statusie „wynik wstępny”. Możliwość podglądu wydruku przed autoryzacją lub wydrukowaniem. | Tak |  |  |
|  | Podgląd historii operacji użytkowników w kontekście przypadku, materiału diagnostycznego, lokalizacji, badań i preparatów. | Tak |  |  |
|  | Przechowywanie historycznej wersji wszystkich wyników przypadku. | Tak |  |  |
|  | Możliwość w pełni automatycznego numerowania przypadków, materiału diagnostycznego, badań, preparatów, innych etapów procesu diagnostycznego i/lub wprowadzenia ręcznej numeracji ze zdefiniowanymi zasadami walidacji danych. Możliwość dowolnego dostosowania szablonów numerowania wg wymagań Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania nazewnictwa osób uczestniczących w procesie diagnostycznym w zależności od typu badania. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyszukiwania przypadków wg kryteriów: - kod kreskowy dowolnego z obiektów w systemie, - numer księgi pracowni, ID systemowy (unikatowy) przypadku, - nazwisko i imię pacjenta (włącznie z fragmentami), - płeć, - PESEL, - wiek, - identyfikator zewnętrzny pacjenta (PID), - daty: pobrania materiału (zabiegu), rejestracji przypadku, przekazania przypadku osobie odpowiedzialnej, zatwierdzenia przypadku, oczekiwana data wyniku, podpisu elektronicznego wyniku, data wydruku wyniku, - nr SIMP, - lekarz kierujący, - rozpoznanie kliniczne (włącznie z fragmentami), - zlecający, oddział (jedn. org.) zlecającego, - numer i typ badania, - numer i typ materiału, podtyp materiału, - numer i typ etapu procesu, grupa typów etapów procesu, status etapu procesu, wg parametrów formularza etapu procesu, - typ zleconej usługi, - numer i typ preparatu, typ grupy preparatów, - diagnozujący, diagnozujący 2, konsultujący, lek. wykrawający, osoba odpowiedzialna za wynik, osoba rejestrująca, - rozpoznanie (włącznie z fragmentami), - miejsce pobrania (włącznie z fragmentami), - topografia ze zdefiniowanego słownika, - lokalizacja preparatu, lokalizacja skierowania - statusy: zatwierdzenia przypadku, wydrukowania przypadku, kontrasygnaty drugiego diagnozującego, kontrasygnaty konsultanta, wydania wyniku zlecającemu, wygenerowania wyniku w pliku PDF (Tak/Nie), podpisu elektronicznego wyniku (Tak/Nie), status logistyczny przypadku, wynik do weryfikacji (Tak/Nie), materiał posiada załącznik (Tak/Nie), preparat posiada skan (Tak/Nie), nowotwór złośliwy (Tak/Nie), - rozpoznanie cytologiczne wg Bethesda (w tym kombinacja wielu warunków i/lub/nie posiada), - rozpoznanie cytologiczne wg Milan - rodzaj rozpoznania sformalizowanego (np. wybrany raport synoptyczny), wartości pól rozpoznań sformalizowanych, - zdefiniowane przez użytkownika znaczniki przypisywane do przypadku, - tryb przyjęcia (pilność), - projekt, w ramach którego realizowany jest przypadek, - wewnętrzna jednostka organizacyjna rejestrująca (przyjmująca) przypadek. | Tak |  |  |
|  | Możliwość hurtowego wydruku wyników przypadków spełniających kryteria wyszukiwania wraz z określoną liczbą kopii zdefiniowaną w kontekście zlecanego badanie oraz alternatywnie ustaloną arbitralnie przez użytkownika | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika kolumn wyświetlanej listy wyników przypadków spełniających kryteria wyszukiwania. Minimalny zakres kolumn do wyboru: Liczba porządkowa, identyfikator pacjenta, numer przypadku, imię i nazwisko pacjenta, PESEL, zlecający/oddział, data rejestracji, data zatwierdzenia, kod kreskowy badania umożliwiający wejście w przypadek poprzez zeskanowanie kodu z wydrukowanej listy. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wydruku tabelarycznej listy przypadków spełniających kryteria wyszukiwania. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wydruku statystyk ilościowych badań spełniających kryteria wyszukiwania. | Tak |  |  |
|  | Zapisywanie kryteriów wyszukiwania i definiowanie ich jako „ulubionych” dla definiującego je użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Możliwość definiowania własnych atrybutów (znaczników) dla badań i późniejsze wyszukiwanie po tych atrybutach (także ich kombinacji). | Tak |  |  |
|  | Możliwość eksportu danych z odfiltrowanych badań w wyszukiwarce do pliku Excel XML (lub CSV) oraz PDF w celu dalszej analizy lub obróbki statystycznej. | Tak |  |  |
|  | Generowanie wykresów trendu dla „ulubionych” statystyk dla definiującego je użytkownika. | Tak/ Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość podpinania załączników pod dowolne skierowanie, materiał, badanie, preparat, etap procesu i zlecenie wypożyczenia. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania procedur wykonywanych przy odpowiedniej akcji (np. dodaj materiał, edytuj materiał), które mogą realizować automatyzację działań, np. podpinanie procedur rozliczeniowych, generowanie statystyk, dodawanie rutynowych preparatów itp. | Tak |  |  |
|  | W przypadku słownika barwień dodatkowych możliwość definiowania pozycji preferowanych przez użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Generowanie automatycznych powiadomień o występujących zdarzeniach niepożądanych w systemie w postaci e-maila i/lub komunikatu. | Tak |  |  |
|  | Rejestracja czasu operacji wykonanych w systemie i możliwość podglądu ich historii. | Tak |  |  |
|  | Szablony globalne (widoczne per jednostka organizacyjna) typowych tekstów (rozpoznanie kliniczne, obraz makroskopowy, rozpoznanie patomorfologiczne) zarządzane przez użytkownika z odpowiednim poziomem uprawnień. | Tak |  |  |
|  | Szablony prywatne typowych tekstów (rozpoznanie kliniczne, obraz makroskopowy, rozpoznanie patomorfologiczne) widoczne i edytowalne tylko przez osobę tworzącą. | Tak |  |  |
|  | Walidacja numeru PESEL, automatyczne określanie płci i daty urodzenia wg PESEL. | Tak |  |  |
|  | Algorytm podpowiadania lekarza kierującego i jego NPWZ przy ręcznej rejestracji przypadków. | Tak |  |  |
|  | Obsługa wycinków histopatologicznych wymagających odwapniania lub dotrwalania. | Tak |  |  |
|  | Funkcja cesji przypadku do innego diagnozującego. | Tak |  |  |
|  | Możliwość określenia pacjenta jako pacjenta VIP. Dostęp do pacjentów VIP tylko dla uprawnionych użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed omyłkowym opuszczeniem ekranu dodawania/edycji obiektu (min. przypadku, materiału, bloczka, preparatu, etapu procesu) przed zapisaniem zmian. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie stanowiska, przy którym zalogowany jest użytkownik i dostosowanie do niego zachowania programu, m.in. kafelki najczęściej używanych funkcji, czy ograniczenie długości list roboczych. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rejestracji przypadków zlecanych przez dowolną liczbę zlecających. Identyfikacja jednostki zlecającej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. | Tak |  |  |
|  | Zlecający i ich oddziały podlegający wersjonowaniu z określoną datą obowiązywania danej wersji. Tworzenie nowej wersji kopiuje wszystkie dotychczasowe dane. | Tak |  |  |
|  | Przypisywanie definiowanych przez użytkownika znaczników do zleceniodawców w celu wykorzystania w raportach. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zablokowania rejestracji nowych przypadków pochodzących od wybranego zlecającego poczynając od określonej daty (np. wygaśnięcia umowy). | Tak |  |  |
|  | Przyporządkowanie numeru OPK (szpitalnego Ośrodka Powstawania Kosztów) do wersji zlecającego i oddziału na potrzeby wyznaczania kosztów zakładu patomorfologii lub dowolnej jego składowej pracowni. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania uwag dotyczących zlecającego widocznych dla personelu technicznego w kontekście przypadków zarejestrowanych na tego zlecającego. | Tak |  |  |
| Kontrola jakości, terminowość badań i zdarzenia niepożądane |  |  |  |  |
|  | Kontekstowy rejestr niezgodności z dokładnością do przypadku/skierowania, materiału, badania, preparatu, wypożyczenia, etapu procesu, odwapniacza. | Tak |  |  |
|  | Kategoria zgłoszenia niezgodności do wyboru ze słownika konfigurowalnego przez upoważnionego użytkownika. Kategoria zgłoszenia musi mieć powiązanie z osobą zgłaszającą i odpowiedzialną. Automatyczne, dynamiczne określanie osoby odpowiedzialnej za rozwiązanie danego zgłoszenia na podstawie konfiguracji w typie zgłoszenia. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania zdarzeń kontroli jakości do sporządzania statystyk zdarzeń zachodzących w Zakładzie. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość automatycznego dodawania zdarzeń kontroli jakości w przypadku wykrycia przez system sytuacji nietypowych, takich tak: - przekazano niekompletny przypadek do diagnostyki, - wykonano odbarwienie/przebarwienie preparatu, - usunięto przypadek bez wydania wyniku, - usunięto przypadek po wydaniu wyniku, - dokonano cesji przypadku na innego diagnozującego, - wynik podpisany cyfrowo przez osobę inną niż odpowiedzialny za przypadek, - błąd weryfikacji wersji wydawanego wyniku, - próba wydania wyniku w złej wersji, - próba usunięcia podjętego zlecenia przez zintegrowany system zewnętrzny, - preparat wytypowany losowo do technicznej kontroli jakości, - podano numer materiału ręcznie zamiast skanowania kodu kreskowego, - podano numer odwapniacza ręcznie zamiast skanowania kodu kreskowego, - podano numer kasetki/bloczka ręcznie zamiast skanowania kodu kreskowego, - podano numer preparatu ręcznie zamiast skanowania kodu kreskowego, - podano numer skierowania ręcznie zamiast skanowania kodu kreskowego, - naruszenie interwału czasowego funkcji stanowiskowej zatapiania, - naruszenie interwału czasowego funkcji stanowiskowej krojenia, - wynik ostateczny wydany po terminie oczekiwanej daty wyniku, - cofnięcie zatwierdzenia wyniku ostatecznego. | Tak |  |  |
|  | Pole tekstowe do wpisania własnych uwag dotyczących niezgodności. | Tak |  |  |
|  | Skierowanie uwag do osoby odpowiedzialnej w formie komunikatu systemowego i listy roboczej zgłoszeń przypisanych użytkownikowi. Osoba odpowiedzialna musi mieć możliwość udzielenia odpowiedzi na zauważone niezgodności i zamknięcia zgłoszenia. | Tak |  |  |
|  | Wydruk i możliwość eksportu do pliku Excel XML (lub CSV) oraz PDF rejestru niezgodności za dany okres dla danej jednostki organizacyjnej. | Tak |  |  |
|  | Kontrola losowa preparatów i kierowanie ich do weryfikacji przez zdefiniowaną osobę. | Tak |  |  |
|  | Podpowiadanie najczęściej zgłaszanych typów zdarzeń niepożądanych do szybkiej rejestracji przez użytkownika. | Tak |  |  |
|  | W przypadku kontroli losowej preparatów możliwość pominięcia preparatów ze zleceń z priorytetowym trybem przyjęcia, aby nie opóźniać procesu diagnostycznego. | Tak |  |  |
|  | System umożliwia weryfikację, czy pracownik skanuje kod kreskowy z obiektu czy wpisuje go ręcznie. Możliwość automatycznego generowania zdarzeń kontroli jakości w takiej sytuacji. | Tak |  |  |
|  | System może weryfikować czy operacje pracownika na ekranach stanowiskowych następują w rytmie czasowym (interwałach) określonym wewnętrznymi przepisami kontroli jakości. Możliwość automatycznego generowania zdarzeń kontroli jakości w sytuacji naruszenia minimalnego interwału czasowego. | Tak |  |  |
|  | Raport terminowości (liczony względem oczekiwanej daty wyniku) dla wybranej grupy badań wyfiltrowanej wg możliwych parametrów (minimum rodzaj materiału, lokalizacja, jednostka kierująca, lekarz diagnozujący w wybranym dowolnie okresie). Raport powinien zawierać kolumny: data rejestracji, data wyniku (zatwierdzenia przypadku), czas diagnostyki w dniach, status nowotworu złośliwego (tak/nie). Raport powinien zawierać w podsumowaniu czas diagnostyki: średni, minimalny, maksymalny oraz medianę. | Tak |  |  |
|  | Raport czasu wykonania badań (liczony względem daty rejestracji) dla wybranej grupy badań wyfiltrowanej wg możliwych parametrów (minimum rodzaj materiału, lokalizacja, jednostka kierująca, lekarz diagnozujący w wybranym dowolnie okresie). Raport powinien zawierać kolumny: data rejestracji, data wyniku (zatwierdzenia przypadku), czas diagnostyki w dniach, status nowotworu złośliwego (tak/nie). Raport powinien zawierać w podsumowaniu czas diagnostyki: średni, minimalny, maksymalny oraz medianę. | Tak |  |  |
|  | Raporty wydajności personelu: rejestracja przypadków i materiałów, pobieranie materiału do kasetek (wg lekarza pobierającego i technika pobierającego), zatapianie kasetek, krojenie preparatów, barwienie preparatów. Raporty muszą umożliwiać analizę w ujęciu godzinowym, dziennym i miesięcznym. Raporty muszą być wykonywane wg kryteriów: data wykonania czynności/ rejestracji czynności, zlecający, oddział, osoba wykonująca, jednostka organizacyjna, interwał. Raporty powinny zawierać kolumny: osoba wykonująca, rodzaj materiału/badania (w zależności od raportu), liczba przypadków/ materiałów/ badań/ preparatów (w zależności od raportu). Raporty powinny prezentować wykresy ilościowe wg wybranego interwału. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne, dynamiczne wyznaczanie daty oczekiwanego wyniku na podstawie reguł terminowości związanych ze zleceniodawcą, typem materiału, badania, preparatu, etapu procesu, trybem przyjęcia, liczbą badań, liczbą preparatów, zleceniami barwień dodatkowych, odwapniaczy, dodatkowych konsultacji itp. Data oczekiwanego wyniku powinna się wyznaczać i modyfikować na bieżąco od rozpoczęcia pierwszych prac nad przypadkiem. Reguły powinny określać bazowy czas lub wydłużenie czasu względem czasu bazowego. Czas powinien móc być określany w minutach i dniach (zarówno kalendarzowych jak i roboczych). | Tak |  |  |
|  | Lista robocza kontroli jakości – przedstawiająca niezgodności, za które odpowiada dany użytkownik. Lista filtrowana wg osoby odpowiedzialnej, grupy typu niezgodności, typu niezgodności, statusu niezgodności, zlecającego, oddziału, daty rejestracji niezgodności. | Tak |  |  |
|  | Kalendarz kierownika – pozwalający na określenie dni wolnych na potrzeby obliczania terminowości (jeżeli w danej regule liczona w dniach roboczych) oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie losowej kontroli preparatów w danym dniu. | Tak |  |  |
| Obsługa stanowisk z dedykowanymi ekranami stanowiskowymi do współpracy z czytnikami kodów: |  |  |  |  |
|  | Ekrany stanowiskowe wykorzystują sygnalizację dźwiękową, umożliwiającą pracę „bezwzrokowo” z czytnikiem kodów. | Tak |  |  |
| Stanowisko rejestracji materiału diagnostycznego - kompletacja i wysyłka kontenerów z przesyłkami materiału diagnostycznego po stronie zlecającego |  |  |  |  |
|  | Zarejestrowanie zleceń w systemie, generowanie skierowań i przyporządkowanie kodów do pojemnika/ów z materiałem lub szkiełek z rozmazem przypisanych do określonego miejsca pobrania. Obsługa różnego rodzaju zleceń, np. cytologia, histopatologia, genetyczne itp. Typy rejestrowanych materiałów oraz formularz zlecenia z polami definiowanymi przez uprawnionego użytkownika zależą od wybranego rodzaju zlecenia i jednostki wykonującej. | Tak |  |  |
|  | Dodanie do kontenera z przesyłką zarejestrowanych materiałów diagnostycznych poprzez zeskanowanie kodu ze skierowania, do którego zostały przypisane, lub ręczne wprowadzenie numeru skierowania. | Tak |  |  |
|  | Zatwierdzenie („zamknięcie”) przesyłki wraz z wpisaniem numeru listu przewozowego firmy kurierskiej lub oznaczenie transportu we własnym zakresie. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wydruku listy skierowań i materiałów składających się na daną przesyłkę. | Tak |  |  |
|  | Możliwość podejrzenia ewentualnych uwag dotyczących kompletności i zawartości przesyłki, które wprowadził zakład patomorfologii. | Tak |  |  |
| Stanowisko przyjęć materiału |  |  |  |  |
|  | Dla zleceń zleconych w systemie na stanowisku rejestracji materiałów lub poprzez integracje HL7 z obsługą próbek powiązanych ze zleceniem: weryfikacja kompletności skanerem kodów. | Tak |  |  |
|  | Dla zleceń niezleconych w systemie (rejestrowanych ręcznie lub poprzez integracje HL7 bez obsługi próbek powiązanych ze zleceniem): rejestracja pacjenta oraz nadanie i wydruk etykiet z kodami kreskowymi na skierowanie i pojemniki z materiałem. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia uwag dotyczących kompletności i zawartości przesyłki, które będzie widział zleceniodawca w kontekście przesyłki na stanowisku rejestracji materiału. | Tak |  |  |
|  | Skanowanie dostarczonego skierowania, jeśli jest w wersji papierowej w celu załączenia jako obrazu do badania pacjenta. Funkcjonalność skanowania musi być wywoływana wprost z oferowanego systemu, a skan musi być podpinany kontekstowo pod odpowiedni obiekt (skierowanie/przypadek), niezależnie od liczby stron. Niedopuszczalne jest ręczne podpinanie załączników ze skanami w kontekst obiektu np. skierowania/przypadku. | Tak |  |  |
|  | Możliwość korekty danych pacjenta otrzymanych w ramach zlecenia elektronicznego ze zintegrowanego systemu tylko przez uprawnionego użytkownika. | Tak |  |  |
| Stanowisko wykrawania (pobierania) materiału |  |  |  |  |
|  | Skanowanie pojemnika z materiałem w celu wywołania w systemie badania pacjenta. W otwierającym się oknie widoczne są dane pacjenta oraz skierowanie i/ lub jego obraz. | Tak |  |  |
|  | Nadawanie numeru badania histologicznego (bloczka), kolejnego w czasie trwania procesu pobierania z zabezpieczeniem przed wykorzystaniem tego samego numeru ponownie. | Tak |  |  |
|  | Przypisanie materiału do lekarza pobierającego wybieranego z listy lekarzy (domyślny ostatni wybór). Zapisanie w systemie informacji o osobie pobierającej oraz asystującym mu techniku. | Tak |  |  |
|  | Wprowadzanie opisu makroskopowego dla każdego dostarczonego materiału – dowolnej treści lub z dostępnych szablonów tekstowych, lub sformalizowanych. Szablony sformalizowane mogą być tworzone w dowolnej liczbie przez uprawnionego użytkownika. Szablony sformalizowane powinny móc zawierać typy pól: wyboru (checkbox), słownikowe, numeryczne (z określoną precyzją po przecinku), tekstowe, daty/czasu, ukrywane/pokazywane w zależności od pozostałych pól i ich kombinacji, obliczane automatycznie na podstawie innych pól i ich kombinacji, a także automatycznie generować tekstowy opis makroskopowy zgodnie z wybranymi/wypełnionymi polami formularza. Funkcjonalność formularzy musi być wbudowana w oferowane rozwiązanie, bez konieczności dokupowania/wykorzystania dodatkowych modułów lub aplikacji (w tym zintegrowanych). | Tak |  |  |
|  | Możliwość dołączenia zdjęcia obrazu makroskopowego pobranego w kontekście wykrawanego materiału z systemu dokumentacji makroskopowej. | Tak |  |  |
|  | Wprowadzanie uwag tekstowych istotnych dla osób zajmujących się materiałem na dalszych etapach procesu (zatapianie i krojenie). | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa w ekranach stanowiskowych, jeżeli uwaga jest wpisana. | Tak/ Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość zdefiniowania stałych zleceń (np. kompletu rutynowych barwień) dla określonych rodzajów badań. Zlecenia stałe przypisywane do bloczka z dostępnej, edytowalnej listy. Wydruk zdefiniowanych szkiełek w odpowiedniej ilości następuje po zeskanowaniu bloczka na stanowisku krojenia. | Tak |  |  |
|  | Funkcja śledzenia odwapniaczy gotowych do zakończenia (pobrania do kasetki) | Tak |  |  |
|  | Dedykowany ekran pokazujący listę materiałów do opracowania – materiałów, które zostały przyjęte do pracowni, ale z których nie powstały żadne badania. | Tak |  |  |
|  | Znakowanie materiału jako pobranego w całości. Materiał pobrany w całości nie może być pobierany w ramach II rzutu ani nie podlega utylizacji. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyboru z listy procesora tkankowego, do którego ma trafić dana kasetka lub możliwość ewidencji kasetek na stanowisku procesora. | Tak |  |  |
|  | Możliwość określenia topografii lokalizacji anatomicznej, z której pobrano daną kasetkę. | Tak |  |  |
|  | Możliwość określenia proponowanej osoby oceniającej na etapie rejestracji kasetek. | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed omyłkowym opuszczeniem przypadku, który nie ma zakończonego etapu technicznego. | Tak |  |  |
|  | Sortowanie listy roboczej wg trybu przyjęcia, projektu i daty otrzymania. Oznaczanie trybów przyjęcia i projektów konfigurowalnymi kolorami oraz przyznawanie trybom przyjęcia i projektom priorytetu sortowania. | Tak |  |  |
| Stanowisko zatapiania |  |  |  |  |
|  | Generowanie listy bloczków pozostałych do zatopienia po pobieraniu z wyszczególnieniem badań w trybie pilnym. | Tak |  |  |
|  | Oznaczanie bloczków jako zatopionych poprzez zeskanowanie kodu z bloczka lub ręczne wprowadzenie numeru bloczka. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne odświeżanie listy bloczków do zatopienia. | Tak |  |  |
|  | Rejestracja miejsca (stanowisko), czasu (data i godzina) i pracownika zatapiającego. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania uwag tekstowych (w tym możliwość korzystania z szablonów (np. informacja: materiał twardy, wykorzystaj szkiełko adhezyjne) istotnych dla osób zajmujących się materiałem na dalszych etapach procesu (krojenie i barwienie). | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa, jeżeli uwaga dot. zatapiania jest wpisana. | Tak/ Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Sortowanie listy roboczej wg trybu przyjęcia, projektu i daty utworzenia kasetki histopatologicznej. Oznaczanie trybów przyjęcia i projektów konfigurowalnymi kolorami oraz przyznawanie trybom przyjęcia i projektom priorytetu sortowania. | Tak |  |  |
| Stanowisko krojenia (stanowisko mikrotomu) z drukowaniem pól opisowych szkiełek |  |  |  |  |
|  | Generowanie listy bloczków pozostałych do skrojenia po zatopieniu. Lista powinna posiadać możliwość zawężenia do bloczków krojonych w ramach zleceń barwień dodatkowych oraz zatopionych przez wybraną osobę. | Tak |  |  |
|  | Praca w kontekście bloczka poprzez zeskanowanie kodu z bloczka lub ręczne wprowadzenie numeru bloczka (wybór bloczka). W przypadku badań konsultacyjnych możliwe wejście w kontekst obcego bloczka poprzez wybór z listy lub skan kodu kreskowego ze skierowania. | Tak |  |  |
|  | Wydruk szkiełek na preparaty, które mają powstać z bloczka, z uwzględnieniem zleceń stałych przypisanych do bloczka na etapie pobierania. Automatyczny dynamiczny wybór drukarki odpowiedniej dla danego typu preparatu. | Tak |  |  |
|  | Rejestracja miejsca (stanowisko), czasu (data i godzina) i pracownika opracowującego preparat na stanowisku mikrotomowym. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania uwag tekstowych, w tym możliwość korzystania z szablonów (np. informacja: materiał twardy, jakość preparatu może być obniżona) istotnych dla osób zajmujących się materiałem na dalszych etapach procesu (barwienie i kompletacja z oceną jakości). | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa, jeżeli uwaga dot. krojenia jest wpisana. | Tak/ Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Sortowanie listy roboczej wg trybu przyjęcia i projektu. Oznaczanie trybów przyjęcia i projektów konfigurowalnymi kolorami oraz przyznawanie trybom przyjęcia i projektom priorytetu sortowania. | Tak |  |  |
| Stanowisko kompletacji preparatów po barwieniu |  |  |  |  |
|  | Możliwość hurtowego przekazywania przypadków diagnozującemu. | Tak |  |  |
|  | Dwa warianty pracy: a) Kompletacja pokazująca na ekranie po odczytaniu pierwszego szkiełka wszystkie szkiełka z przypadku (listę) i „odznaczająca” kolejno odczytywane szkiełka do przekazania oceniającemu. b) Kompletacja sortująca odczytywane preparaty na „zasobniki”. Sygnalizacja kompletności przypadków po umieszczeniu ostatniego brakującego preparatu w „zasobniku”. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania w systemie oddzielnych stanowisk kompletowania, dla osobnych pracowni. | Tak |  |  |
|  | Możliwość kompletacji na tzw. „stertę” – oznaczenie przypadków jako skompletowanych bez wskazywania osoby odpowiedzialnej, do późniejszego rozdziału na oceniających. | Tak |  |  |
|  | Podpowiedź lekarza diagnozującego, na podstawie informacji o lekarzu przypisanym do materiału na etapie pobierania wycinków, z zachowaniem możliwości korekty, poprzez ręczny wybór lekarza diagnozującego - lista/kafelek. | Tak |  |  |
|  | Możliwość szybkiego potwierdzenia kompletacji poprzez zeskanowanie skierowania z weryfikacją posiadania preparatów i skierowania z jednego przypadku. | Tak |  |  |
|  | Dedykowany ekran hurtowej cesji przypadków pozwalający na hurtowe przekazanie przypadków ze „sterty” wybranemu diagnozującemu poprzez zeskanowanie skierowania. Możliwość hurtowego przekazania przypadków między diagnozującymi. | Tak |  |  |
|  | Dedykowany ekran hurtowej cesji przypadków w pełni cyfrowych – bez papierowego skierowania i z preparatami w formie skanów. | Tak |  |  |
| Stanowisko diagnozy (wpisywania rozpoznań) |  |  |  |  |
|  | Lista robocza z informacją o gotowych przypadkach w następujących statusach: - przypadki „nowe” do diagnozowania, - przypadki w statusie do weryfikacji, - przypadki w statusie wyniku wstępnego, - przypadki z oczekującymi zleceniami barwień dodatkowych i II rzutu (dobieranych z naczynia z materiałem), - przypadki z wykonanymi zleceniami barwień dodatkowych i II rzutu, - przypadki przekazane do konsultacji przez innego diagnozującego, - przypadki do skonsultowania od innych diagnozujących, - przypadki przekazane do kontrasygnaty nowotworu złośliwego, - przypadki do kontrasygnowania nowotworu złośliwego, - przypadki z oczekującymi zleceniami badań do innej jednostki organizacyjnej, - przypadki z wykonanymi badaniami w innej jednostce organizacyjnej, - przypadki w statusie wyniku ostatecznego do podpisu elektronicznego. Na liście roboczej powinny być widoczne graficzne oznaczenia otwartych i zakończonych zleceń w danym przypadku. Powinna być możliwość szybkiego podejrzenia wpisanych rozpoznań danych przypadków (np. w „dymku”) bez opuszczania listy roboczej. | Tak |  |  |
|  | Sortowanie listy roboczej wg trybu przyjęcia, projektu i oczekiwanej daty wyniku obliczanej w systemie na podstawie rozbudowanych reguł terminowości. | Tak |  |  |
|  | Możliwość przekierowania przypadku wraz z preparatami do innego lekarza opisującego (cesja przypadku). | Tak |  |  |
|  | Wybór przypadku przez odczytanie kodu kreskowego lub wpisanie numeru z dowolnego obiektu należącego do przypadku (m.in. skierowanie, preparat, bloczek) powodujące automatyczne przeniesienie kontekstu interfejsu użytkownika do: tego obiektu lub danych przypadku, lub treści rozpoznania (zależnie od preferencji użytkownika). | Tak |  |  |
|  | Dodawanie, edycja, usuwanie rozpoznań do badań w przypadku. | Tak |  |  |
|  | Możliwość czteroetapowego zatwierdzania wyniku np.: „do weryfikacji”, „wynik wstępny”, „wynik ostateczny”, „wynik niediagnostyczny”. | Tak |  |  |
|  | Szablony rozpoznań wg określonych protokołów pozwalające m.in. na tworzenie raportów synoptycznych. Możliwość tworzenia dodatkowych pól raportu, które następnie przekładają się na zdefiniowane teksty na wydruku rozpoznania. Możliwość implementacji w formularzach różnych klasyfikacji dotyczących rozpoznania (np. SNOMED, ICD-9, ICD-10, ICD-O3 itp.). Wymagana implementacja w systemie słowników ICD-10 i ICD-O3 w polskiej wersji językowej. Raporty powinny móc zawierać typy pól: wyboru (checkbox), słownikowe, numeryczne (z określoną precyzją po przecinku), tekstowe, daty/czasu, ukrywane/pokazywane w zależności od pozostałych pól i ich kombinacji, obliczane automatycznie na podstawie innych pól i ich kombinacji. Funkcjonalność raportów synoptycznych wbudowana w oferowane rozwiązanie, bez konieczności dokupowania/wykorzystania dodatkowych modułów lub aplikacji (w tym zintegrowanych). | Tak |  |  |
|  | Możliwość wiązania stawianego rozpoznania z dokładnością do pojedynczej procedury (np. bloczka parafinowego) w przypadku, całego przypadku lub dowolnej kombinacji składowych procedur. Hurtowe wiązanie pojedynczego rozpoznania ze wszystkimi procedurami składowymi. | Tak |  |  |
|  | Możliwość kontrasygnaty ze wskazaniem preferowanego drugiego diagnozującego lub konsultującego. Badanie przeznaczone do oceny przez drugą osobę pojawia się na liście roboczej wskazanego użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Dostępne formularze dla rozpoznań cytologii ginekologicznej wg systemu Bethesda 2001i 2014 (zarówno w wersji NFZ - SIMP jak i standardowej). Możliwość równoległego korzystania z różnych standardów klasyfikacji. Rozpoznawanie i wyróżnienie wyników pozytywnych. Możliwość wpisywania wyników w wersji graficznej (poprzez formularz z polami wyboru) lub tekstowej (kodami i skrótami) z weryfikacją poprawności rozpoznania. | Tak |  |  |
|  | Zatwierdzanie i podpisywanie plików PDF z rozpoznaniem (wynikiem) podpisem elektronicznym (wbudowanym w plik PDF). Możliwość wykorzystania podpisów kwalifikowanych (przechowywanych na fizycznym nośniku lub chmurowych), niekwalifikowanych oraz certyfikatem ZUS. Możliwość podpisania podpisem elektronicznym wyników wstępnych i ostatecznych. | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed podpisaniem podpisem innym niż zapamiętany w profilu użytkownika. Możliwość wyłączenia możliwości złożenia podpisu przez inną osobę niż odpowiedzialna za przypadek lub możliwość złożenia takiego podpisu z powiadomieniem kierownika o wystąpieniu takiej sytuacji. | Tak |  |  |
|  | Statyczne szablony rozpoznań danego użytkownika lub globalne (dostępne dla wszystkich użytkowników z danej jednostki organizacyjnej) dodawane poprzez wybór z listy oraz automatycznie poprzez wpisanie słowa kluczowego w trakcie tworzenia rozpoznania. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne fragmenty rozpoznań dodawane poprzez wpisanie słowa kluczowego w trakcie tworzenia rozpoznania, których treść jest dynamicznie zależna od danego przypadku, m.in. lista lokalizacji anatomicznych, lista typów preparatów immunohistochemicznych, które wystąpiły w przypadku. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zablokowania cofnięcia zatwierdzenia wyniku przypadku i/lub cofnięcia zatwierdzonego przypadku do trybu edycji tylko przez określony czas. Po upływie tego czasu cofnięcie może być wykonane tylko przez kierownika lub administratora. | Tak |  |  |
|  | Możliwość łatwego podejrzenia i skopiowania obrazu makroskopowego oraz danych z poprzednich badań danego pacjenta bez opuszczania ekranu tworzonego lub edytowanego rozpoznania. | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed utratą wpisywanego opisu makroskopowego lub rozpoznania poprzez automatyczne, cykliczne zachowanie jego kopii zapasowej, np. na wypadek utraty zasilania lub łączności z serwerem. | Tak |  |  |
|  | Komunikacja między diagnozującymi oraz diagnozującymi i sekretariatem na zasadzie automatycznie odświeżającego się „czatu” w obrębie danego przypadku, z powiadomieniem na liście roboczej diagnozującego o nieprzeczytanym nowym wpisie w kontekście przypadku. | Tak/ Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość oznaczania statusu zgodności rozpoznań konsultacyjnych, zgodności rozpoznania pointrowego/pooperacyjnego z rozpoznaniem introwym w celu umożliwienia sporządzania statystyk. | Tak |  |  |
|  | Określanie korelacji (zgodności) rozpoznań z wcześniejszymi wynikami z automatyczną integracją z funkcjonalnością kontroli jakości i raportami. Możliwość wymuszenia określenia korelacji (zgodności rozpoznań) dla zdefiniowanych typów badań. | Tak |  |  |
|  | Blokada edycji rozpoznań w zatwierdzonych (i/lub podpisanych) wcześniej przypadkach/wynikach z możliwością wielokrotnego dodania uzupełnienia wyniku. | Tak |  |  |
| Stanowisko wyszukiwania i wydawania wyników (sekretariat) |  |  |  |  |
|  | Wyszukiwanie przypadków po danych: - kod kreskowy dowolnego z obiektów w systemie, - numer księgi pracowni, ID systemowy (unikatowy) przypadku, - nazwisko i imię pacjenta (włącznie z fragmentami), - płeć, - PESEL, - wiek, - identyfikator zewnętrzny pacjenta (PID), - daty: pobrania materiału (zabiegu), rejestracji przypadku, przekazania przypadku osobie odpowiedzialnej, zatwierdzenia przypadku, oczekiwana data wyniku, podpisu elektronicznego wyniku, data wydruku wyniku, - nr SIMP, - lekarz kierujący, - rozpoznanie kliniczne (włącznie z fragmentami), - zlecający, oddział (jedn. org.) zlecającego, - numer i typ badania, - numer i typ materiału, podtyp materiału, - numer i typ etapu procesu, grupa typów etapów procesu, status etapu procesu, wg parametrów formularza etapu procesu, - typ zleconej usługi, - numer i typ preparatu, typ grupy preparatów, - diagnozujący, diagnozujący 2, konsultujący, lek. wykrawający, osoba odpowiedzialna za wynik, osoba rejestrująca, - rozpoznanie (włącznie z fragmentami), - miejsce pobrania (włącznie z fragmentami), - topografia ze zdefiniowanego słownika, - lokalizacja preparatu, lokalizacja skierowania - statusy: zatwierdzenia przypadku, wydrukowania przypadku, kontrasygnaty drugiego diagnozującego, kontrasygnaty konsultanta, wydania wyniku zlecającemu, wygenerowania wyniku w pliku PDF (Tak/Nie), podpisu elektronicznego wyniku (Tak/Nie), status logistyczny przypadku, wynik do weryfikacji (Tak/Nie), materiał posiada załącznik (Tak/Nie), preparat posiada skan (Tak/Nie), nowotwór złośliwy (Tak/Nie), - rozpoznanie cytologiczne wg Bethesda (w tym kombinacja wielu warunków i/lub/nie posiada), - rozpoznanie cytologiczne wg Milan - rodzaj rozpoznania sformalizowanego (np. wybrany raport synoptyczny), wartości pól rozpoznań sformalizowanych, - zdefiniowane przez użytkownika znaczniki przypisywane do przypadku, - tryb przyjęcia (pilność), - projekt, w ramach którego realizowany jest przypadek - wewnętrzna jednostka organizacyjna rejestrująca (przyjmująca) przypadek. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja tabelarycznej listy wyszukanych przypadków spełniających kryteria. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wydruku wersji papierowej wyniku. Liczba wydrukowanych kopii zgodna z preferencjami użytkownika i konfiguracją w kontekście zlecającego. | Tak |  |  |
|  | Możliwość podglądu wyniku oraz pobrania wersji PDF przez uprawnionego użytkownika. Możliwość zabezpieczenia pliku PDF przed edycją po otworzeniu go np. w Microsoft Word. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyboru kryteriów i wydruku wybranych wyników. | Tak |  |  |
|  | Możliwość hurtowego wydruku wyników przypadków spełniających kryteria wyszukiwania. Liczba wydrukowanych kopii zgodna z preferencjami użytkownika i konfiguracją w kontekście zlecającego. | Tak |  |  |
|  | Wydruk etykiet adresowych na koperty z wynikami oraz na przypadki konsultacyjne – zwrot materiału diagnostycznego. Możliwość skonfigurowania adresów niezależnych od zlecającego – właściwych dla pojedynczego przypadku. Możliwość skonfigurowania dowolnej liczby adresów wysyłkowych w jednym przypadku. | Tak |  |  |
|  | Wydruk etykiet adresowych na koperty z fakturami dla kontrahentów za wykonane badania. | Tak |  |  |
|  | Dedykowany ekran pozwalający na oznaczenie wyniku jako wydanego poprzez jego zeskanowanie czytnikiem kodów. Kod kreskowy na wyniku musi określać jednocześnie wersję wyniku, a podczas jego wydawania system musi weryfikować, czy wynik wydawany jest w aktualnej wersji. | Tak |  |  |
|  | Dedykowany ekran pozwalający na wpisanie wyniku na listę do pokwitowania. Zamknięcie listy wyników oznacza je jako wydane i pozwala na wydruk listy do pokwitowania z miejscem na podpis osoby odbierającej wyniki. Kod kreskowy na wyniku musi określać jednocześnie wersję wyniku, a podczas jego wydawania system musi weryfikować, czy wynik wydawany jest w aktualnej wersji. | Tak |  |  |

| Stanowisko archiwum |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obsługa archiwów dla poszczególnych obiektów (skierowanie papierowe, materiał biologiczny, bloczek parafinowy, szkiełko/preparat) i prowadzenie dla nich ewidencji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii. | Tak |  |  |
|  | Przypisanie obiektu do lokalizacji w archiwum po zeskanowaniu czytnikiem kodów, w tym hurtowe. | Tak |  |  |
|  | Lista robocza zleceń wypożyczenia bloczków i preparatów, umożliwiająca podejmowanie zleceń wypożyczeń, potwierdzanie wyjęcia obiektu z archiwum, przekazanie zlecenia wypożyczenia do autoryzacji przez upoważnioną grupę użytkowników i wydawanie wypożyczeń. | Tak |  |  |
|  | Obsługa typów wypożyczeń: a) wewnętrznych – na rzecz pracowników zakładu (do przypadków zatwierdzonych i niezatwierdzonych) b) zewnętrznych – na wniosek osoby/instytucji zewnętrznej (do przypadków zatwierdzonych) c) do innej jednostki organizacyjnej w obrębie oferowanego systemu (do przypadków zatwierdzonych) d) do zewnętrznej konsultacji – z otwartego przypadku do zewnętrznego ośrodka konsultacyjnego (do przypadków niezatwierdzonych). | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed próbą powtórnego wypożyczenia już wypożyczonego obiektu. | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed próbą rejestracji zlecenia barwienia dodatkowego do bloczka, który jest wypożyczony. Zabezpieczenie przed próbą archiwizacji bloczka, do którego wystawiono zlecenie barwienia dodatkowego. | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność wypożyczenia i zwrotu preparatu/bloczka z danego przypadku (w tym zwrotu częściowego) z datą wypożyczenia, instytucją, osobą wypożyczającą, celem wypożyczenia oraz wydrukiem wniosku i możliwością dołączenia skanu wniosku oraz upoważnienia. Możliwość oznaczenia otrzymania faktury za konsultację z innym ośrodkiem. | Tak |  |  |
|  | Obsługa archiwum materiałów tkankowych pozostałych po pobraniu. Diagnozujący ma możliwość wydłużenia czasu archiwizacji danego materiału diagnostycznego o określoną liczbę dni względem okresu standardowo zdefiniowanego w typie materiału diagnostycznego. Prezentacja informacji o zwolnieniu do utylizacji po upływie zdefiniowanego czasu od autoryzacji wyniku. | Tak |  |  |
|  | Materiał oznaczony jako wyskrobiny z jamy macicy po poronieniu powinien móc zostać zwolniony z archiwum przed obliczonym terminem utylizacji, np. w przypadku odbioru materiału do pochówku. | Tak |  |  |
|  | Obsługa zasobników archiwizacji. Zasobniki na archiwizację bloczków, preparatów, skierowań. Każdy zasobnik powinien mieć swój kod możliwy do wydrukowania i odczytania czytnikiem. Każdy zasobnik powinien mieć swoją pojemność, która nie może zostać przekroczona. Każdy zasobnik powinien mieć określone miejsce archiwizacji. Zasobniki wraz z zawartością powinny móc być przenoszone hurtowo w inne miejsce lub do innego archiwum bez konieczności ponownego skanowania obiektów znajdujących się w zasobniku. Różne typy zasobników powinny móc być numerowane zgodnie ze wzorem numeracji właściwym dla danego typu. | Tak |  |  |
| Monitoring zleceń barwień |  |  |  |  |
|  | Dedykowany ekran pokazujący liczbę i sumę zleconych barwień (wszystkich rodzajów wykonywanych w zakładzie) na danym etapie: zlecone, wyszukiwane w archiwum, przekazane do krojenia, krojenie, przekazane do barwienia, barwienie. Lista powinna być pogrupowana wg typu barwienia. | Tak |  |  |
| Śledzenie przypadku |  |  |  |  |
|  | Informacja dla obiektów (skierowanie, materiał, odwapniacze, bloczki, preparaty, etapy procesu) o statusie postępu obróbki technicznej, lokalizacji w obrębie struktury organizacyjnej (stanowiska komputerowego, na którym ostatnio był zeskanowany w celu zmiany statusu) oraz osobach zmieniających status obiektów i czasie każdej z dokonanych zmian. | Tak |  |  |
|  | Automatyczna integracja ekranów stanowiskowych (m.in. zatapianie, krojenie, kompletacja itp.) z funkcjonalnością śledzenia przypadku. | Tak |  |  |
|  | Funkcja „szybkiego statusu” pokazująca kluczowe informacje na temat etapu diagnostyki danego badania i bieżącej lokalizacji skierowania, materiałów, bloczków i preparatów. | Tak |  |  |
| Zlecenia wewnętrzne (między jednostkami organizacyjnymi) |  |  |  |  |
|  | Zlecenia wewnętrzne między jednostkami organizacyjnymi w oparciu o różne szablony formularzy zleceń. | Tak |  |  |
|  | Powiadamianie osoby zlecającej o wykonaniu zlecenia. | Tak |  |  |
|  | Zlecenia barwień dodatkowych (np. immunohistochemia, histochemia itp.) wraz z kontrolą poprawności zlecenia (m.in. rodzaj preparatu wykonywany przez daną pracownię, której wystawia się zlecenie, dostępność barwienia w czasie, zgodność typu barwienia z typem badania). Zlecenie musi obejmować etap wyszukiwania bloczka parafinowego w archiwum, jeżeli bloczek został zarchiwizowany. | Tak |  |  |
|  | Zlecenie barwienia dodatkowego musi obejmować etap wyszukiwania w archiwum wraz z prezentacją zlecenia na dedykowanej liście roboczej archiwisty, jeżeli bloczek, z którego zlecono barwienie dodatkowe został już umieszczony w archiwum. | Tak |  |  |
|  | Kontrola negatywna oraz kontrola pozytywna dla barwień dodatkowych: możliwość zdefiniowania dla każdego typu preparatu dodatkowego preparatu kontroli negatywnej oraz kontroli pozytywnej, które będą się automatycznie dodawać, przy wystawianiu zleceń barwień dodatkowych. | Tak |  |  |
|  | Obsługa paneli barwień dodatkowych. Możliwość wyboru barwienia. Możliwość ponownego zlecenia ostatnio zleconego zestawu barwień do kolejnego bloczka bez określania każdego barwienia z osobna. | Tak |  |  |
|  | Obsługa zleceń dobierania (II rzutu) – dodatkowego dobierania materiału z pojemnika z utrwalonym materiałem tkankowym (np. formaliną) w celu uzyskania dodatkowych bloczków parafinowych z materiału tkankowego, z lokalizacji wskazanej przez zlecającego patomorfologa. Dedykowana lista robocza archiwisty związana z obsługą zleceń dobierania i przekazywania materiału osobom zajmującym się pobieraniem materiału do kasetek histopatologicznych na stanowisku pobierania. | Tak |  |  |
|  | Zlecenia wypożyczenia bloczków i preparatów z archiwum (wewnętrzne, zewnętrzne, do innej jednostki organizacyjnej, na potrzeby konsultacji z innym ośrodkiem). | Tak |  |  |
|  | Zlecenia przebarwień preparatów. | Tak |  |  |
| Generowane dokumenty |  |  |  |  |
|  | Na etapie konfiguracji systemu wymagana implementacja szablonów dokumentów (m.in. skierowań, wyników szablonów nalepek, zleceń wypożyczenia dokumentacji medycznej, faktur/rachunków itp.) dostarczonych przez Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | System umożliwia edycję już utworzonych i tworzenie nowych wydruków, szablonów dokumentów przez uprawnionego użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Szablony dokumentów będą edytowane i tworzone na wniosek Zamawiającego przez Wykonawcę w ramach obsługi serwisowej do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. | Tak |  |  |
|  | System musi zapewniać obsługę drukarek i czytników kodów w celu jednoznacznego znakowania obiektów (np. materiału diagnostycznego, bloczków parafinowych i szkiełek mikroskopowych). | Tak |  |  |
|  | System musi zapewniać hurtowe generowanie kodów do późniejszego wykorzystania (m.in. znakowanie materiałów, bloczków, preparatów). System musi mieć możliwość generowania wstępnie zadrukowanych serii numeracyjnych na obiektach do późniejszego łatwego wiązania kontekstowego przy użyciu czytników kodów kreskowych. | Tak |  |  |
|  | System musi obsługiwać kody kreskowe w standardach 1D: Code39, EAN 13 oraz 2D: QR, DataMatrix. | Tak |  |  |
|  | Generowanie plików PDF oraz PIK HL7-CDA z wynikami badań przy zatwierdzaniu wyniku. Wymagana implementacja szablonów PIK HL7-CDA dla opisu badania diagnostycznego i opisu, sprawozdania z badania laboratoryjnego, wyniku badania histopatologicznego oraz wyniku badania cytologicznego. | Tak |  |  |
|  | Podpisywanie plików PDF oraz PIK HL7-CDA z wynikami badań podpisem elektronicznym (osadzonym w plik). Obsługa znakowania dokumentów znacznikiem czasu. Dostarczenie opcjonalnej usługi znakowania zgodnej ze standardem RFC3161 czasem leży w gestii Zamawiającego. Podpis cyfrowy pod obiema formami wyniku (PDF i HL7-CDA) musi być składany z jednokrotnym podaniem kodu PIN (hasła) do certyfikatu. Możliwość wykorzystania podpisów kwalifikowanych (przechowywanych na fizycznym nośniku lub chmurowych), niekwalifikowanych oraz certyfikatem ZUS. Możliwość podpisania podpisem elektronicznym wyników wstępnych i ostatecznych. | Tak |  |  |
|  | Podpisywanie hurtowe podpisem cyfrowym z jednorazowym podaniem kodu PIN (hasła). | Tak |  |  |
| Raporty i statystyki |  |  |  |  |
|  | Wydruki ksiąg pracowni (osobno dla pracowni diagnostycznych i dla pracowni realizujących barwienia dodatkowe). Dla księgi pracowni diagnostycznej: kryteria wejściowe: data rejestracji od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać datę wpisu, numer wpisu (księgi pracowni), dane pacjenta, dane lekarza kierującego, dane zlecającego, badania, identyfikator rejestrującego. Dla księgi barwień dodatkowych: kryteria wejściowe: data rejestracji od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać datę wpisu, numer wpisu (księgi pracowni), dane pacjenta, dane zlecającego barwienie, numer bloczka, zlecone barwienia, liczbę barwień, datę wydania preparatów. | Tak |  |  |
|  | Wydruk księgi pracowni diagnostycznej - wg zarejestrowanych materiałów. Kryteria wejściowe: data rejestracji od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: datę przyjęcia materiału, numer wpisu (księgi pracowni), numer i rodzaj przyjętego materiału, dane pacjenta, dane zlecającego, identyfikator rejestrującego. | Tak |  |  |
|  | Wydruk księgi pracowni diagnostycznej - wg zarejestrowanych badań (bloczków). Kryteria wejściowe: data rejestracji od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: datę rejestracji bloczka, numer wpisu (księgi pracowni), numer i rodzaj badania, dane pacjenta, dane zlecającego, identyfikator rejestrującego. | Tak |  |  |
|  | Raport statystyk pracowni diagnostycznej - badania wg miejsca powstania. Kryteria wejściowe: data rejestracji od-do, jednostka organizacyjna, zlecający, oddział zlecającego. Raport powinien zawierać kolumny: miejsce (stanowisko) rejestracji badania, identyfikator rejestrującego, rodzaj badania, liczbę zarejestrowanych badań. | Tak |  |  |
|  | Raport statystyk pracowni diagnostycznej - bloczki zatopione wg miejsca. Kryteria wejściowe: data rejestracji od-do, jednostka organizacyjna, zlecający, oddział zlecającego. Raport powinien zawierać kolumny: miejsce (stanowisko) zatopienia, identyfikator zatapiającego, rodzaj badania, liczbę badań oznaczonych jako zatopione. | Tak |  |  |
|  | Raport badań usuniętych. Kryteria wejściowe: jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: numer księgi pracowni, data rejestracji, identyfikator rejestrującego, data usunięcia, identyfikator usuwającego, zlecający, dane pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Raport listy diagnozujących, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: diagnozujący, skrót do raportu szczegółowego. | Tak |  |  |
|  | Raport ilości badań dla diagnozujących. Kryteria wejściowe: diagnozujący, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: typ badania, liczba przypadków, liczba badań, liczba preparatów, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. | Tak |  |  |
|  | Raport ilości badań i listy pacjentów dla diagnozujących. Kryteria wejściowe: diagnozujący, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny (pierwsza tabela - grupowanie typami badań i procedur): typ badania/procedury/preparatu, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. Raport powinien zawierać kolumny (druga tabela - grupowanie pacjentami): numer księgi pracowni, dane pacjenta, zlecający, typ badania/procedury/preparatu, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. | Tak |  |  |
|  | Raport czasu wykonania badań (terminowości) dla wybranej grupy badań wyfiltrowanej wg możliwych parametrów (minimum rodzaj materiału, lokalizacja, lekarz kierujący, jednostka kierująca, lekarz diagnozujący. Raport powinien zawierać kolumny: data rejestracji, data wyniku (zatwierdzenia przypadku), numer zlecenia, id pacjenta, czas diagnostyki w dniach roboczych, status nowotworu złośliwego (tak/nie). Raport powinien zawierać w podsumowaniu czas diagnostyki: średni, minimalny, maksymalny oraz medianę. | Tak |  |  |
|  | Raport dla diagnozującego – lista zlecających, którym diagnozował. Kryteria wejściowe: diagnozujący, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: zlecającego, skrót do raportu szczegółowego. | Tak |  |  |
|  | Raport dla diagnozującego – przypadki niezakończone. Kryteria wejściowe: jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: odpowiedzialny za przypadki, sumaryczna liczba niezakończonych przypadków, liczba przypadków oznaczonych do weryfikacji, liczba przypadków w statusie wyniku wstępnego, liczba przypadków oczekujących na podpis elektroniczny. | Tak |  |  |
|  | Raport czasu wykonania badań z podziałem na diagnozujących. Kryteria wejściowe: jednostka organizacyjna, data rejestracji przypadku. Raport powinien zawierać kolumny (pierwsza tabela): odpowiedzialny za przypadki, liczba wpisanych rozpoznań, czasy (minimalny, średni, maksymalny) od rejestracji do wpisania rozpoznania, liczba przypadków bez rozpoznania. Raport powinien zawierać kolumny (druga tabela): odpowiedzialny za przypadki, liczba wpisanych rozpoznań, czasy (minimalny, średni, maksymalny) od przekazania do diagnostyki do zatwierdzenia przypadku. | Tak |  |  |
|  | Raport listy lek. wykrawających, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: wykrawający, skrót do raportu szczegółowego. | Tak |  |  |
|  | Raport liczby badań dla lek. wykrawających. Kryteria wejściowe: wykrawający, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości brutto powinny być podsumowane. | Tak |  |  |
|  | Raport liczby badań i listy pacjentów dla lek. wykrawających. Kryteria wejściowe: wykrawający, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny (pierwsza tabela - grupowanie typami badań i procedur): typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. Raport powinien zawierać kolumny (druga tabela - grupowanie pacjentami): numer księgi pracowni, dane pacjenta, zlecający, typ badania, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. | Tak |  |  |
|  | Raport listy techników wykrawających, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: technik wykrawający, skrót do raportu szczegółowego. | Tak |  |  |
|  | Raport liczby badań dla techników wykrawających. Kryteria wejściowe: technik wykrawający, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości brutto powinny być podsumowane. | Tak |  |  |
|  | Raport ilości badań i listy pacjentów dla techników wykrawających. Kryteria wejściowe: technik wykrawający, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny (pierwsza tabela - grupowanie typami badań i procedur): typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. Raport powinien zawierać kolumny (druga tabela - grupowanie pacjentami): numer księgi pracowni, dane pacjenta, zlecający, typ badania, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. | Tak |  |  |
|  | Raport listy techników zatapiających, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: technik zatapiający, skrót do raportu szczegółowego. | Tak |  |  |
|  | Raport liczby badań dla techników zatapiających. Kryteria wejściowe: technik zatapiający, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości brutto powinny być podsumowane. | Tak |  |  |
|  | Raport liczby badań i listy pacjentów dla techników zatapiających. Kryteria wejściowe: technik zatapiający, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny (pierwsza tabela - grupowanie typami badań i procedur): typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. Raport powinien zawierać kolumny (druga tabela - grupowanie pacjentami): numer księgi pracowni, dane pacjenta, zlecający, typ badania, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. | Tak |  |  |
|  | Raport listy techników krojących, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: technik krojący, skrót do raportu szczegółowego. | Tak |  |  |
|  | Raport liczby badań dla techników krojących. Kryteria wejściowe: technik krojący, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości brutto powinny być podsumowane. | Tak |  |  |
|  | Raport liczby badań i listy pacjentów dla techników krojących. Kryteria wejściowe: technik krojący, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości brutto powinny być podsumowane. | Tak |  |  |
|  | Raport listy techników barwiących, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: technik barwiący, skrót do raportu szczegółowego | Tak |  |  |
|  | Raport liczby badań dla techników barwiących. Kryteria wejściowe: technik barwiący, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości brutto powinny być podsumowane. | Tak |  |  |
|  | Raport liczby badań i listy pacjentów dla techników barwiących. Kryteria wejściowe: technik barwiący, zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny (pierwsza tabela - grupowanie typami badań i procedur): typ badania, liczba przypadków, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. Raport powinien zawierać kolumny (druga tabela - grupowanie pacjentami): numer księgi pracowni, dane pacjenta, zlecający, typ badania, liczba badań, cena netto, wartość netto, stawka VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. | Tak |  |  |
|  | Raport wykonań całego Zakładu wg kosztów procedur. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kod procedury (badania, barwienia), opis procedury, liczbę przypadków, w których pojawiła się procedura, liczbę wykonanych procedur, koszt procedury. Wartości powinny być podsumowane. | Tak |  |  |
|  | Raport liczby badań dla techników na poszczególnych etapach procesu diagnostycznego. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, grupa pracowników. Raport powinien zawierać wykaz pracowników z liczbą wykonanych etapów, jednostkową wartość punktową, łączną liczbę uzyskanych punktów. Dane całościowe i cząstkowe (poszczególne etapy) powinny być prezentowane dodatkowo w postaci wykresów. | Tak |  |  |
|  | Raport liczby badań wykonanych zbiorczo na poszczególnych etapach. procesu diagnostycznego w trybie ciągłym w czasie trwania pracy z generowaniem wykresów lub zbiorczo w wybranym okresie. | Tak |  |  |
|  | Raport liczby wykonanych badań w całej pracowni z podziałem na stawki rozliczeniowe ze zlecającymi. | Tak |  |  |
|  | Raport statystyk wpisanych rozpoznań. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: identyfikator wpisującego, liczbę wpisanych rozpoznań, liczbę przypadków, liczbę znaków dodanych i usuniętych wraz z ich sumą, średnią długość rozpoznania | Tak |  |  |
|  | Raport statystyk wpisanych opisów makroskopowych. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: identyfikator wpisującego, liczbę wpisanych opisów, liczbę przypadków, liczbę znaków dodanych i usuniętych wraz z ich sumą, średnią długość opisu. | Tak |  |  |
|  | Raport listy zlecających, którzy wystąpili w okresie rozliczeniowym. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: zlecający (oddział), skrót do raportu szczegółowego. | Tak |  |  |
|  | Raport liczby badań dla zlecającego (z możliwością ograniczenia kryteriów do oddziału). Kryteria wejściowe: zlecający, oddział, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: kod procedury (badania, barwienia), opis procedury, liczbę przypadków, w których pojawiła się procedura, liczbę wykonanych procedur, cenę netto, wartość netto, stawkę VAT, wartość brutto, podsumowanie wartości wszystkich wykonanych procedur. | Tak |  |  |
|  | Raport liczby badań i listy pacjentów dla zlecającego (z możliwością ograniczenia kryteriów do oddziału). Kryteria wejściowe: zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny (pierwsza tabela - grupowanie typami badań i procedur): kod procedury (badania, barwienia), opis procedury, liczbę przypadków, w których pojawiła się procedura, liczbę wykonanych procedur, cenę netto, wartość netto, stawkę VAT, wartość brutto. Wartości powinny być podsumowane. Raport powinien zawierać kolumny (druga tabela - grupowanie pacjentami): numer księgi pracowni, dane pacjenta, zlecający, typ procedury, liczba procedur. Wartości powinny być podsumowane. | Tak |  |  |
|  | Raport liczby badań dla zlecającego – jedna lista z podziałem na jednostki zlecające. Kryteria wejściowe: zlecający, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: kod procedury (badania, barwienia), opis procedury, liczbę przypadków, w których pojawiła się procedura, liczbę wykonanych procedur, cenę netto, wartość netto, stawkę VAT, wartość brutto, podsumowanie wartości wszystkich wykonanych procedur. Raport powinien pokazywać dane pogrupowane wg oddziału zlecającego | Tak |  |  |
|  | Raport liczby badań z podziałem na topografię (np. do statystyk do rozliczeń z NFZ). Kryteria wejściowe: zlecający, oddział, data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: zlecający (oddział), typ procedury (badania), topografia, liczba przypadków, liczba procedur. | Tak |  |  |
|  | Raport zatwierdzonych badań wg osoby rejestrującej. Kryteria wejściowe: data wykonania od-do, jednostka organizacyjna. Raport powinien zawierać kolumny: identyfikator rejestrującego, typ badania, liczba przypadków. | Tak |  |  |
|  | Raport ilości wewnętrznych (wzajemnych) konsultacji. Kryteria wejściowe: Jednostka organizacyjna, data wykonania od-do Raport powinien zawierać kolumny: Diagnozujący, Diagnozujący 2, Konsultujący, liczba przypadków, liczba rozpoznań, liczba procedur, liczba preparatów. | Tak |  |  |
|  | Raport księgi wewnętrznych (wzajemnych) konsultacji. Kryteria wejściowe: Jednostka organizacyjna, data wykonania od-do Raport powinien zawierać kolumny: Numer przypadku, data zatwierdzenia wyniku, Diagnozujący, Diagnozujący 2, Konsultujący, liczba rozpoznań, liczba procedur, liczba preparatów. | Tak |  |  |
|  | Szczegółowy raport finansowy wykonanych wszystkich procedur medycznych w zadanym okresie z eksportem do pliku CSV, z podziałem na cel rozliczenia (m.in. Zlecający, Diagnozujący, Diagnozujący 2, Konsultujący, Lek. wykrawający, Technik wykrawający). | Tak |  |  |
|  | System umożliwia tworzenie nowych raportów. | Tak |  |  |
|  | Możliwość przygotowywania innych raportów zgodnie z potrzebami Zamawiającego przez serwis Wykonawcy. | Tak |  |  |
|  | Możliwość eksportu raportów do plików Excel XML (lub CSV) oraz PDF. | Tak |  |  |
| Finanse |  |  |  |  |
|  | Cenniki rozliczeniowe dla: zlecających, diagnozujących, konsultujących, lekarzy wykrawających, techników: wykrawających, zatapiających, krojących i barwiących, rezydentów (wraz z uwzględnieniem statusu rezydenta w regułach cennikowych dla współdiagnozujących). Cennik procedur kosztowych. Cenniki tworzone wg zdefiniowanych przez Zamawiającego reguł, a rozliczenie następuje wg najlepiej dopasowanej reguły. Dopasowanie reguły powinno być oparte o kryteria: zleceniodawca, typ badania, typ preparatu, grupa typów preparatów, tryb przyjęcia, topografia, technik wykrawający, lekarz wykrawający, technik zatapiający, technik krojący, technik barwiący, diagnozujący (w tym, czy jest rezydentem), diagnozujący 2, konsultujący, jednostka org. (wykonująca), ID przypadku. Dopasowanie reguły powinno móc być modyfikowane mnożnikiem wagi. | Tak |  |  |
|  | Możliwość tworzenia i modyfikacji przez Zamawiającego cenników. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyboru stawki VAT oraz stawki zwolnionej z podstawą zwolnienia. | Tak |  |  |
|  | Generowanie dokumentów do rozliczeń dla kontrahentów (rachunków / faktur VAT / faktur VAT korekta), w oparciu o ewidencję procedur w systemie oraz przypisany dla kontrahenta cennik. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wystawienia faktury dla zlecającego na podstawie zarejestrowanych w systemie badań. Możliwość ręcznego dodania pozycji do faktury. Możliwość prostego wystawienia faktury za pojedynczy przypadek rozliczany na bieżąco, np. badanie prywatne. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wystawienia faktury/rachunku dla Zakładu przez personel na podstawie zarejestrowanych w systemie badań. Możliwość ręcznego określenia numeru faktury zgodnie z numeracją danego wystawcy. Możliwość ręcznego dodania pozycji do faktury. | Tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznego dodawania i naliczania do każdego przypadku dodatkowych pozycji wycenionych w cenniku, w zależności od faktycznego wykonania danej procedury medycznej. | Tak |  |  |
|  | Możliwość korekty ceny badania po autoryzacji i wydruku badania. | Tak |  |  |
|  | Możliwość podglądu prognozowanej ceny za przypadek w każdym momencie od wykonania pierwszych czynności technicznych na badanym materiale. | Tak |  |  |
|  | Generowanie dokumentów do rozliczeń dla personelu (rachunków / faktur VAT / faktur VAT korekta), w oparciu o ewidencję procedur w systemie oraz przypisany do personelu cennik. Możliwość ręcznego dodania pozycji rozliczenia przez uprawnionego użytkownika dla danej osoby personelu. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania procedur medycznych „rozliczeniowych” niewymagających wpisania rozpoznania. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozliczania w dowolnej walucie oraz w punktach przeliczanych następnie na walutę zgodnie z konfiguracją danego zlecającego lub personelu. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozliczania przypadku w momencie zatwierdzenia lub na bieżąco w zależności od celu względem którego następuje rozliczenie (np. zlecający lub personel). | Tak |  |  |
|  | Profile cennika o różnych regułach cennikowych i cenach. Profile mogą być przypisywane do wersji danego zleceniodawcy i wersji personelu. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne obliczanie rentowności danego przypadku na podstawie ceny za wykonywane badania, koszt procedur i koszty osobowe. Tak | Tak |  |  |
|  | Zamykanie miesięcy księgowych ręcznie i/lub automatycznie w uzgodnionym dniu miesiąca. | Tak |  |  |
| Prezentacja wyników badań dla podmiotów zewnętrznych (zlecających) |  |  |  |  |
|  | Możliwość powiadamiania zleceniodawcy o dostępności wyniku w systemie poprzez automatyczną wysyłkę e-mail z komunikatem, po autoryzacji wyniku, jeżeli dla danego kontrahenta zostanie zdefiniowany adres e-mail. | Tak |  |  |
|  | Możliwość udostępnienia wyników w trybie „tylko do odczytu” dla uprawnionych użytkowników zewnętrznych poprzez dedykowany serwis internetowy. Dostęp zabezpieczony kombinacją login / hasło nadawany przez Zamawiającego uprawnia do odczytu własnych zleceń kontrahenta oraz pobrania wyniku w formacie PDF oraz PIK HL7-CDA, także w formacie podpisanym cyfrowo. Możliwość hurtowego pobierania wyników w plikach PDF w postaci archiwum ZIP, w tym zabezpieczonym hasłem. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wydruku wyniku/wyników w formacie papierowym, także podpisanego elektronicznie, w celu wydania / wysłania pocztą / faxem do kontrahenta. Możliwość hurtowego wydruku wyników dla wybranego kontrahenta za dany okres. | Tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznej wysyłki pocztą e-mail dobowego raportu zawierającego listę przyjętych skierowań oraz zatwierdzonych przypadków w postaci załącznika ZIP zabezpieczonego hasłem. Raport powinien opcjonalnie zawierać również wyniki w postaci podpisanych cyfrowo plików PDF. Możliwość odrębnej konfiguracji adresu wysyłkowego oraz zawartości załącznika ZIP dla zlecającego i/lub każdego z jego oddziałów. | Tak |  |  |
| Integracja i współpraca z posiadanym system HIS |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest we współpracy z Zamawiającym i producentem posiadanego systemu HIS tj. AMMS firma Asseco do wykonania integracji oferowanego systemu wraz z wdrożeniem z Szpitalnym Systemem Informatycznym HIS (AMMS) oraz modułem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej posiadanymi przez Zamawiającego. Integracja ma się odbywać poprzez interfejs webservice w zakresie: - przesyłania danych demograficznych pacjentów z HIS do oferowanego systemu - zlecania badań z HIS do oferowanego systemu - odsyłania wyników badań w formie tekstowej z oferowanego systemu do HIS - odsyłania wyników w formacie HL7 CDA PIK z oferowanego systemy do EDM. Możliwość zastosowania następujących technologii: - standardowa wymiana zleceń, wyników, komunikacja danych demograficznych (ADT), statusów zleceń - komunikacja HL7; - dostęp do danych z HIS oraz pogłębiona integracja HL7 - widoki bazodanowe; - integracja z EDM (AMDX) – webserwisy. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca musi uwzględnić koszty prac i licencji leżące po swojej stronie oraz koszty prac i licencji leżące po stronie dostawcy HIS/EDM (AMMS) użytkowanego przez Zamawiającego. | Tak |  |  |
| Minimalny zakres integracji |  |  |  |  |
|  | Dane osobowe pacjenta (kierunek HIS->LIS), tzw. komunikaty ADT w zakresie: zmiany danych pacjenta i scalania kartotek pacjentów. | Tak |  |  |
|  | Obsługa zleceń/wyników zarówno z oddziału jak i w trybie ambulatoryjnym | Tak |  |  |
|  | Wysyłka wyników badań wykonanych w LIS | Tak |  |  |
|  | Wielowątkowy interfejs HL7 do obsługi zleceń z HIS | Tak |  |  |
|  | Automatyczna synchronizacja słowników wykorzystywanych przez oba systemy w kierunku HIS -> LIS. | Tak |  |  |
|  | Zamawiający oczekuje następujących funkcjonalności dotyczący dostępu do wyników z systemu HIS: - dostęp w formie online; niedopuszczalne jest składowanie wyników z HIS w systemie LIS; - dostęp do badań z poziomu systemu LIS na podstawie numeru identyfikacyjnego pacjenta w systemie HIS; - dostęp do chronologicznej listy pobytów pacjenta w systemie HIS; - wyświetlanie w LIS wykonanych badań pacjenta chronologicznie w kontekście wybranego pobytu, zawierających następujące dane: - rodzaj wykonanego badania; - status badania (np. zlecone / wykonane / anulowane); - data zlecenia; - data wykonania; - opis tekstowy badania – w przypadku badania zawierającego opis tekstowy; - wynik pomiaru wraz z jednostką i zakresem referencyjnym – w przypadku badań analitycznych; - dane osób uczestniczących w wykonaniu badania. | Tak |  |  |
| Zlecenia przychodzące (HIS->LIS) zawierają dane: |  |  |  |  |
|  | identyfikator pacjenta w systemie HIS, | Tak |  |  |
|  | numer badania z systemu HIS, | Tak |  |  |
|  | numer zlecenia z systemu HIS, | Tak |  |  |
|  | imię, nazwisko pacjenta, | Tak |  |  |
|  | datę urodzenia, | Tak |  |  |
|  | adres miejsca zamieszkania, | Tak |  |  |
|  | płeć, | Tak |  |  |
|  | numer PESEL, jeżeli został nadany | Tak |  |  |
|  | nazwę jednostki, z której lekarz zleca i kieruje na badanie oraz kodem w systemie HIS, | Tak |  |  |
|  | datę i godzinę pobrania materiału, | Tak |  |  |
|  | datę i godzinę zlecenia, | Tak |  |  |
|  | dodatkowe informacje tekstowe wpisane przez zlecającego/pobierającego, | Tak |  |  |
|  | oznaczenie lekarza zlecającego i kierującego na badanie (imię i nazwisko, posiadana specjalizacja, numer prawa wykonywania zawodu) | Tak |  |  |
|  | tryb wykonania badania: normalny/pilny/bardzo pilny. | Tak |  |  |
|  | informacja o objęciu pacjenta szybką ścieżką onkologiczną (DiLO) | Tak |  |  |
|  | informacja o objęciu zlecenia pacjenta ścieżką kliniczną (kod, nazwa ścieżki, dane koordynatora) | Tak |  |  |
|  | dla każdego z pojemników z materiałem/rozmazów cytologicznych przesyłanych do badania: typ materiału/próbki, numer materiału/próbki, opis zawartości, lokalizacja miejsca pobrania, utrwalacz (bądź informacja o materiale nieutrwalonym), data i godzina utrwalenia, data i godzina pobrania, komentarz od osoby pobierającej. | Tak |  |  |
|  | rodzaj badania | Tak |  |  |
|  | Inne dane wymagane na skierowaniu do badania patomorfologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa aktualne na dzień wdrożenia | Tak |  |  |
|  | Przesyłane dane powinny podlegać walidacji. W przypadku negatywnych wyników walidacji system powinien odrzucić skierowanie i zwrócić informację zwrotną do systemu HIS | Tak |  |  |
|  | Obsługa anulowania zlecenia w LIS z poziomu HIS. Obligatoryjne odrzucenie próby anulowania zlecenia w sytuacji zarejestrowania badania po stronie Zakładu Patomorfologii Zamawiającego (przyjęcia do realizacji). | Tak |  |  |
| Wysyłka wyników do zleceń (LIS->HIS) |  |  |  |  |
|  | Wynik badania widoczny jako wynik zlecenia – z poziomu pobytu pacjenta oraz z poziomu przeglądu wyników. Treść wyniku powinna być tożsama z treścią wyniku z pliku PDF generowanego przez LIS. Przesłanie numeru księgi pracowni z oferowanego systemu do systemu HIS. Przesłanie wybranych przez użytkownika załączników (np. obrazowych) z systemu LIS do HIS. Funkcjonalność może być zrealizowana poprzez wysyłkę odpowiedniego odnośnika do pliku załącznika. | Tak |  |  |
|  | Przesłany komplet dodatkowo wykonanych procedur wraz z określeniem ich krotności jako szczegółowe wykonanie do zlecenia z systemu HIS. | Tak |  |  |
|  | Możliwość implementacji grupera dla badań JGPato – wysyłka do HIS automatycznie wyznaczonego produktu kontraktowego NFZ do rozliczenia. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wysyłania wyników w formacie PDF (w tym z podpisem elektronicznym) w komunikatach HL7 wraz z opisem badania. Z poziomu HIS powinna być dostępna ostatnia wersja wyniku (w przypadku jego aktualizacji przez LIS). | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zapewni implementację w systemie wyników w formacie PIK HL7-CDA (i współpracę z systemem EDM Zamawiającego. Wymagana jest implementacja wyników opartych przynajmniej o szablony PIK opisu badania diagnostycznego i opisu badania laboratoryjnego. Merytoryczny wybór szablonu następuje zgodnie z rodzajem wykonanego badania w oferowanym systemie. Niedopuszczalna jest implementacja polegająca na rejestracji w EDM wyników zawierających wyłącznie prezentacyjną formę wyniku (np. zagnieżdżony plik PDF). Zamawiający oczekuje wytwarzania wyników badań na szablonach wg Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA merytorycznie zgodnych z typem wykonanego badania, tj.: - rozpoznanie patomorfologiczne – histologia; - rozpoznanie patomorfologiczne – cytologia; - opis badania diagnostycznego; - sprawozdanie z badania laboratoryjnego. | Tak |  |  |
|  | Aktualizacja statusów zlecenia w systemie HIS po przyjęciu zlecenia do realizacji w LIS oraz po zakończeniu etapu technicznego i przypisania przypadku do lekarza lub diagnosty odpowiedzialnego. | Tak |  |  |
|  | Obsługa anulowania zlecenia z prezentacją wpisanego w LIS komentarza / informacji o danej zmianie użytkownikom po stronie HIS w kontekście danego zlecenia. | Tak |  |  |
|  | Monitoring stanu procesów wymiany danych (integracji) w ramach obsługi serwisowej Wykonawcy – całodobowo z podejmowaniem czynności serwisowych i zaradczych przez Wykonawcę, bez wezwania przez Zamawiającego, po stronie dostarczonego rozwiązania. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne przesyłanie wyniku do repozytorium dokumentacji EDM z chwilą jego podpisania cyfrowo w oferowanym systemie i potwierdzonym przyjęciem wyniku w HIS. | Tak |  |  |
|  | Licencja obejmuje wszelkie koszty integracji leżące po stronie Wykonawcy systemu LIS i jest dostarczana w ramach niniejszego zamówienia. Wykonawca zapewni licencję na integrację po stronie systemu HIS i EDM oraz pokryje wszelkie koszty niezbędne do jej uruchomienia. | Tak |  |  |
| Współpraca z systemem SIMP NFZ: |  |  |  |  |
|  | Pełna zgodność z rozpoznaniami wg klasyfikacji Bethesda (wg NFZ). | Tak |  |  |
|  | Eksport wyników badań cytologii ginekologicznych na serwer SIMP NFZ. Możliwość zautomatyzowania eksportu wg określonego harmonogramu. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne oznaczanie badań jako wydrukowanych w SIMP. | Tak |  |  |
|  | Import danych pacjenta przy rejestracji przypadku w oparciu o nr SIMP wraz z danymi z ankiety. | Tak |  |  |
|  | Automatyczna zmiana hasła w SIMP bez ingerencji użytkownika i administratora. | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna obsługa wielu kont SIMP. Przypisywanie konta SIMP do wersji zlecającego. Zabezpieczenie przed przyjęciem i zarejestrowaniem przypadku na zlecającego niepowiązanego z kontem SIMP. | Tak |  |  |
| Współpraca z systemem eWUŚ: |  |  |  |  |
|  | Możliwość sprawdzania uprawnień pacjenta do świadczeń medycznych, a także możliwość rejestracji przypadku na dane pacjenta uzyskane na podstawie numeru PESEL zweryfikowanego w eWUŚ. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wymuszenia sprawdzenia pacjenta w eWUŚ w dniu zatwierdzenia wyniku. | Tak |  |  |
|  | Możliwość ręcznego sprawdzenia pacjenta w eWUŚ w dowolnej chwili. | Tak |  |  |
|  | Przechowywanie w bazie danych archiwalnych sprawdzeń pacjenta w kontekście przypadku. | Tak |  |  |
|  | Możliwość pobrania wprost z systemu pliku XML z potwierdzeniem statusu eWUŚ danego pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Automatyczna zmiana hasła w eWUŚ bez ingerencji użytkownika i administratora. | Tak |  |  |
| Współpraca z Krajowym Rejestrem Nowotworów |  |  |  |  |
|  | Integracja z Krajowym Rejestrem Nowotworów w zakresie zgłaszania elektronicznej Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego z automatycznym jej wypełnianiem danymi posiadanymi przez system. | Tak |  |  |
|  | Zakres przesyłanych danych musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2018 poz. 1197), a system musi obsługiwać wszystkie pola formularza MZ/N-1a z możliwością uzupełnienia/poprawienia danych ręcznie. | Tak |  |  |
|  | Obsługa zwrotnych informacji o błędach merytorycznych w Karcie Zgłoszenia, z możliwością ich ręcznego poprawienia i wysłania do KRN korekty danych. Możliwość wysłania nieograniczonej liczby korekt. | Tak |  |  |
| Współpraca z zewnętrzną medyczną przeglądarką obrazów ze skanera |  |  |  |  |
|  | W ramach wdrożenia w okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatną integrację ze wskazaną przez Zamawiającego diagnostyczną medyczną przeglądarką skanów ze skanera szkiełek. Wszelkie koszty prac i licencji leżące po stronie dostawcy przeglądarki są po stronie Zamawiającego. Zakres integracji: - Obsługa zapytania QBP przesłanego z systemu archiwizacyjnego Przykład: MSH¦^~\&¦IntelliLink¦Archive¦PathoG¦LIS¦20240131054606¦¦QBP^Q11^QBP_Q11¦20240131054606¦T¦2.5.1 QPD¦¦¦HB22019260100107 RCP¦¦¦¦¦¦¦ Gdzie „HB22019260100107” jest identyfikatorem szkiełka - Odpowiedź OML do systemu archiwizacyjnego Przykład: MSH¦^~\&¦PathoG¦LIS¦IntelliLink¦Archive¦20240131120812¦¦OML^O21^OML_O21¦c164cd76-abf8-47a5-9a9d-5546ae5cf2d4¦P¦2.5.1 PID¦1¦123456¦123456¦¦Aher^Arch¦¦19861212¦M ORC¦NW SAC¦HB2201926 SPM¦1¦HB220192601 ZBL¦HB220192601001 OBR¦1¦¦¦HB22019260100107 OBX¦1¦TX¦STN¦¦p40^p40 - Komunikat OUL z informacją o linku do wywołania przeglądarki Przykład: MSH¦^~\&¦IntelliLink¦Archive¦HOSPITAL¦HOSPITAL¦20240206142834¦¦OUL^R21¦20240206142834¦P¦2.3.1 ORC¦RE¦ SAC¦HB2201926¦ SPM¦¦ ZBL¦¦ OBR¦1¦¦¦HB22019260100107 OBX¦1¦ST¦URL¦CASE¦http://10.105.61.21/ExternalInterface/viewexi?ADMIN=Y\T\ENC=8GVgwN/PYW0ZzcqO1EV/uOsEl3oHrev0nU3TNN/nzIIXdmMddKZb/JMw8MW1tlhx5FuN6cQAMUajP3oDKfDe3g==¦¦¦¦¦¦F OBX¦2¦ST¦URL¦SLIDE¦http://10.105.61.21/ExternalInterface/viewexi?ADMIN=Y\T\ENC=8GVgwN/PYW0ZzcqO1EV/uOsEl3oHrev0nU3TNN/nzIIXdmMddKZb/JMw8MW1tlhxrV0SnWnA0a/Hln48XA9TN7hYHhuEzMEtlxo4Mom12as=¦¦¦¦¦¦F OBX¦3¦ST¦MACRO¦Base64¦ScanArea Base64 encoded Data¦¦¦¦¦¦F OBX¦4¦ST¦LABEL¦Base64¦¦/9j/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAxxx AND SO ON¦¦¦¦¦¦F OBX¦5¦ST¦THUMBNAIL¦Base64¦/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/AND SO ON¦¦¦¦¦¦F - Możliwość wywołania przeglądarki zeskanowanych obrazów z poziomu listy roboczej | Tak |  |  |
| Współpraca z urządzeniami/sprzętem laboratoryjnym |  |  |  |  |
|  | W ramach wdrożenia Wykonawca wykona integrację z następującymi systemami barwienia będącymi w posiadaniu Zamawiającego: Roche (Ventana Benchmark Ultra 2 szt.) – koszt zakupu licencji ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy leży dostarczenie niezbędnego sprzętu i wszystkich niezbędnych licencji w tym na system operacyjny. | Tak |  |  |
|  | Integracja oferowanego systemu z systemem do barwień immunohistochemicznych musi obejmować co najmniej: - Integracja dwukierunkowa - każdy z systemów (system laboratoryjny oraz system barwienia) może zainicjować połączenie do drugiego systemu. - Patomorfolog w systemie laboratoryjnym zleca barwienie dodatkowe do konkretnego bloczka. - System uniemożliwia zlecenie barwienia dodatkowego, gdy dla danego bloczka parafinowego zostało już wykonanie dane badanie dodatkowe (możliwość zlecenia takiego badania po uprzednim zatwierdzeniu ostrzeżenia o wykonanym badaniu przez uprawnionego użytkownika). - System informuje, gdy dla danego materiału (lub lokalizacji anatomicznej) wykonano takie barwienia dodatkowe, ale z innego bloczka parafinowego. - Personel laboratorium tworzy szkiełko, drukuje je z systemu laboratoryjnego i umieszcza na nim skrawek tkankowy do barwienia. - Szkiełko zawiera kod, unikatowy w obrębie całego laboratorium, stanowiący identyfikator preparatu. Kod będzie wydrukowany w formacie 2D. - System laboratoryjny w momencie dodania preparatu wysyła do systemu barwienia zlecenie barwienia. - W przypadku anulowania zlecenia barwienia system laboratoryjny wyśle informację, że zlecenie jest anulowane. System barwienia wykreśli wtedy takie zlecenie barwienia z bazy lub je zdezaktywuje/ukryje. - Zlecenie barwienia zawiera dane: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, identyfikator pacjenta z systemu szpitalnego (HIS), numer przypadku, numer bloczka parafinowego, typ barwienia ze słownika systemu barwienia, kod kreskowy z preparatu. - Jeżeli system barwienia będzie wspierać określanie stref zakraplania odczynnika, to w systemie laboratoryjnym powinna być funkcja wyboru strefy zakraplania. - System barwienia zapisuje zlecenie barwienia do swojej bazy danych i z chwilą umieszczenia szkiełka w maszynie barwiącej, na podstawie kodu kreskowego i danych zlecenia określi ona typ barwienia i je wykona. - System barwienia po zakończeniu barwienia wysyła do systemu laboratoryjnego informację ze statusem zakończenia barwienia, aby poinformować patomorfologa, że preparat jest już na ukończeniu. - Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia słowników barwień z dostawcą systemu barwienia. - Niedopuszczalne jest wielokrotne oznakowanie szkiełka różnymi kodami kreskowymi w trakcie procesu przygotowywania i barwienia. - System laboratoryjny nie pozwala na wykonanie powtórnego badania z tego samego bloczka parafinowego skutkującego powstaniem duplikatu, chyba że osoba posiada stosowne uprawnienia. | Tak |  |  |
|  | Możliwość integracji oferowanego system z systemem do barwień histochemicznych Oczekiwany zakres integracji: - Integracja dwukierunkowa - każdy z systemów (system laboratoryjny oraz system barwienia) może zainicjować połączenie do drugiego systemu. - Patomorfolog w systemie laboratoryjnym zleca barwienie dodatkowe do konkretnego bloczka. - System uniemożliwia zlecenie barwienia dodatkowego, gdy dla danego bloczka parafinowego zostało już wykonanie dane badanie dodatkowe (możliwość zlecenia takiego badania to uprzednim zatwierdzeniu ostrzeżenia o wykonanym badaniu przez uprawnionego użytkownika). - System wyświetla ostrzeżenie, gdy dla danego materiału (lub lokalizacji anatomicznej) wykonano takie barwienia dodatkowe, ale z innego bloczka parafinowego. - Personel laboratorium tworzy szkiełko, drukuje je z systemu laboratoryjnego i umieszcza na nim skrawek tkankowy do barwienia. - Szkiełko zawiera kod kreskowy, unikatowy w obrębie całego laboratorium, stanowiący identyfikator preparatu. Kod kreskowy będzie wydrukowany w formacie 2D. - System laboratoryjny w momencie dodania preparatu wysyła do systemu barwienia zlecenie barwienia. - W przypadku anulowania zlecenia barwienia system laboratoryjny wyśle informację, że zlecenie jest anulowane. System barwienia wykreśli wtedy takie zlecenie barwienia z bazy lub je zdezaktywuje/ukryje. - Zlecenie barwienia zawiera dane: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, identyfikator pacjenta z systemu szpitalnego (HIS), numer przypadku, numer bloczka parafinowego, typ barwienia ze słownika systemu barwienia, kod kreskowy z preparatu. - Jeżeli system barwienia będzie wspierać określanie stref zakraplania odczynnika, to w systemie laboratoryjnym powinna być funkcja wyboru strefy zakraplania. - System barwienia zapisuje zlecenie barwienia do swojej bazy danych i z chwilą umieszczenia szkiełka w maszynie barwiącej, na podstawie kodu kreskowego i danych zlecenia określi ona typ barwienia i je wykona. - System barwienia po zakończeniu barwienia wysyła do systemu laboratoryjnego informację ze statusem zakończenia barwienia, aby poinformować patomorfologa, że preparat jest już na ukończeniu. - Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia słowników barwień z dostawcą systemu barwienia. - Niedopuszczalne jest wielokrotne oznakowanie szkiełka różnymi kodami kreskowymi w trakcie procesu przygotowywania i barwienia. | Tak |  |  |
| Współpraca z procesorami tkankowymi |  |  |  |  |
|  | Współpraca z procesorami tkankowymi wraz z integracją z funkcjonalnością śledzenia próbki w oferowanym systemie. System musi odnotowywać, w którym koszyku i procesorze kasetka była procesowana, kiedy i przez kogo oraz jakie wystąpiły ew. błędy kontroli jakości. | Tak |  |  |
|  | Możliwość przypisania kasetki histopatologicznej do koszyka procesora tkankowego. | Tak |  |  |
|  | Możliwość przypisania koszyka procesora tkankowego do procesora tkankowego (wsad materiału do procesora) i typu programu procesora. | Tak |  |  |
|  | Interfejs użytkownika prezentujący stan procesorów tkankowych - w szczególności stan pracy procesora, zawartość, czas pracy programu procesora, informacja o przekroczeniu lub nieosiągnięciu planowanego czasu pracy, informacja o alarmach (i ich poziomach istotności). | Tak |  |  |
|  | Interfejs integracyjny z procesorami umożliwiający automatyczne (tj. niewymagające interakcji ze strony użytkownika) określenie stanu uruchomienia procesora oraz występujących alarmów. Informacje odczytane z procesorów powinny być prezentowane w oferowanym Systemie. | Tak |  |  |
|  | Błędy czasu pracy procesora oraz alarmy krytyczne powinny być prezentowane w kontekście kasetki histopatologicznej, która była częścią danego procesu. | Tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznego wysłania wiadomości SMS oraz wykonania połączenia telefonicznego na określone numery w przypadku wystąpienia alarmu krytycznego procesora odczytywanego z portu RS232 procesora oraz styków bezpotencjałowych. Kartę SIM do wykonywania opisanych połączeń zapewnia Zamawiający. | Tak |  |  |
|  | Możliwość ręcznego hurtowego dodania zdarzenia kontroli jakości wraz z opisem do wszystkich kasetek znajdujących się w procesorze. | Tak |  |  |
|  | Jeżeli wdrożenie funkcjonalności wymaga dodatkowych urządzeń, to należy je dostarczyć w ramach niniejszego postępowania. | Tak |  |  |
|  | W ramach wdrożenia Wykonawca wykona nieodpłatną integrację z procesorem VIP 6-E2 Sakura będącym w posiadaniu Zamawiającego oraz nieodpłatnie z co najmniej jednym procesorem, który zostanie zakupiony w przyszłości przez Zamawiającego w okresie trwania umowy, a będącym na liście kompatybilności Wykonawcy. Lista kompatybilności musi zawierać modele dostępne na rynku co najmniej 3 różnych producentów. | Tak |  |  |
| Współpraca z pH-metrami |  |  |  |  |
|  | Współpraca z pH-metrami do pomiaru pH substancji utrwalającej (np. formaliny) podłączanymi do stanowiska komputerowego z uruchomionym systemem. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania częstotliwości losowania do pomiaru pH zdefiniowanych typów materiałów i substancji utrwalających, a także dopuszczalnego prawidłowego zakresu pomiarowego z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. | Tak |  |  |
|  | System musi zapobiegać podjęcia dalszych czynności na materiale (np. wykrawania materiału) do momentu uzyskania pomiaru pH, o ile materiał został wylosowany przez system do pomiaru pH. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne pobieranie wyniku pomiaru z urządzenia z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, w momencie wykonywania pomiaru i zapis jego wartości w kontekście materiału przy użyciu dedykowanej funkcji stanowiskowej oraz w formatce ekranowej związanej z edycją materiału. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne dodanie zdarzenia kontroli jakości w przypadku, gdy zmierzona wartość pH wykracza poza zdefiniowany dla danego typu materiału prawidłowy zakres. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne dodanie informacyjnego zdarzenia kontroli jakości w przypadku, gdy zmierzona wartość pH mieści się w zdefiniowanym dla danego typu materiału prawidłowym zakresie. | Tak |  |  |
| Magazyn odczynników i materiałów |  |  |  |  |
|  | Definiowanie dowolnej liczby magazynów i przyznawanie uprawnień do nich poszczególnym użytkownikom. | Tak |  |  |
|  | Definiowanie nazwy pozycji magazynowej wraz z określeniem, czy posiada ona okres trwałości i stanów magazynowych: ostrzegawczego i krytycznego. | Tak |  |  |
|  | Przyjmowanie pozycji magazynowej wraz z numerem serii, terminem ważności i wydrukiem unikatowej nalepki z kodem kreskowym i indywidualnym numerem. | Tak |  |  |
|  | Wydawanie pozycji magazynowej do rozchodu z zabezpieczeniem przed wydaniem sztuki o dłuższym terminie ważności, jeżeli w magazynie istnieją sztuki z krótszym terminem ważności. Dodawanie pozycji do rozchodu na podstawie kodu lub numeru z nalepki. | Tak |  |  |
|  | Produkcja recepturowa (wewnętrzna) – karty produkcji ze sprzężonymi RW+PW. | Tak |  |  |
|  | Generowanie dokumentów magazynowych PZ (Przyjęcie z Zewnątrz), RW (Rozchód Wewnętrzny), MM (Przesunięcie między Magazynami), PW (Przyjęcie Wewnętrzne). | Tak |  |  |
|  | Raport stanu magazynowego dla danego magazynu wraz z flagowaniem stanów ostrzegawczych i krytycznych. Możliwość zdefiniowania globalnych stanów ostrzegawczych i krytycznych (dla sumarycznej ilości towaru we wszystkich magazynach). | Tak |  |  |
|  | Raport pozycji przeterminowanych i pozycji, których termin ważności skończy się w przeciągu X dni (kryterium wejściowe raportu). | Tak |  |  |
|  | Raport zużycia ilości pozycji magazynowych za zdefiniowany okres | Tak |  |  |
|  | Raport ruchu towaru na magazynie. | Tak |  |  |
|  | Automatyczny rozchód odczynników na magazynie po zabarwieniu preparatu na zintegrowanym automacie (Roche). | Tak |  |  |

| Zarządzanie użytkownikami |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania grup uprawnień dedykowanych dla grup personelu (np. technik, lekarz specjalista, lekarz rezydent, sekretarka, administrator). | Tak |  |  |
|  | Przypisywanie uprawnień użytkownikom do poszczególnych części i funkcji programu (z dokładnością do pojedynczego polecenia w systemie). | Tak |  |  |
|  | Przypisywanie użytkownika do jednostek organizacyjnych. W przypadku możliwości pracy w kilku jednostkach (np. cykliczna rotacja personelu wynikająca z organizacji pracy) użytkownik może wybrać bieżące miejsce pracy po zalogowaniu się. | Tak |  |  |
|  | Wymuszanie cyklicznej zmiany haseł z dokładnością do pojedynczego konta użytkownika, przez osobę uprawnioną do zarządzania użytkownikami. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia listy zalogowanych użytkowników i ich wylogowania (posiadając stosowne uprawnienia). | Tak |  |  |
|  | Historia logowania użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Funkcja resetu zapomnianego hasła użytkownika z kluczem odblokowującym wysyłanym na adres e-mail zdefiniowany w profilu użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Komunikaty systemowe kierowane do użytkowników i/lub grup użytkowników. Weryfikacja potwierdzeń komunikatów przez adresatów wiadomości. Możliwość wykorzystania komunikatów systemowych do automatycznego informowania uprawnionych użytkowników o zdarzeniach w systemie. | Tak |  |  |
|  | Autoryzacja użytkowników poprzez zewnętrzny serwer LDAP (np. domena MS Windows – Active Directory posiadana przez Zamawiającego). Możliwość zmiany hasła w LDAP poprzez oferowany system. Możliwość wdrożenia jednokrotnego logowania użytkownika – SSO (hasło lub karta inteligentna). Konta jeszcze nie istniejące w systemie zakładają się na podstawie użytkownika wzorcowego – kopiując jego uprawnienia, ograniczenia, preferencje i przypisane statystyki. | Tak |  |  |
|  | Możliwość przypinania poszczególnym użytkownikom zapisanych kryteriów wyszukiwania („ulubionych”) przez osobę upoważnioną do zarządzania użytkownikami. | Tak |  |  |
|  | Funkcja kopiowania użytkowników – utworzenia nowego konta z identycznymi uprawnieniami, preferencjami, ograniczeniami, ale zmienionymi danymi osobowymi/loginem. | Tak |  |  |
|  | Możliwość przypisania certyfikatu karty PKI użytkownikowi w celu umożliwienia logowania kartą. | Tak |  |  |
| Bezpieczeństwo danych |  |  |  |  |
|  | Dostęp do systemu zabezpieczany jest kombinacją użytkownik/hasło lub przy pomocy systemu PKI (karty inteligentnej) funkcjonującego u Zamawiającego. Możliwość obsługi logowania dwuskładnikowego (2FA) ze wsparciem dla aplikacji mobilnych (minimum systemy Android i iOS). | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wylogowanie użytkownika po określonym czasie nieaktywności. | Tak |  |  |
|  | Możliwość włączenia automatycznej dezaktywacji kont użytkowników, które nie były używane przez określony czas. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zablokowania ekranu – tymczasowego zabezpieczenia dostępu do otwartego okna programu („wygaszacza ekranu”) bez tracenia kontekstu. Po wpisaniu hasła użytkownik może kontynuować pracę z miejsca, w którym aktywował blokadę. Możliwość automatycznej blokady ekranu po określonym czasie nieaktywności. | Tak |  |  |
| Usługi zapewnione Zamawiającemu w ramach wdrożenia: |  |  |  |  |
|  | Szkolenia personelu przed rozruchem produkcyjnym (grupowe oraz indywidualne) dla użytkowników w Zakładzie. | Tak |  |  |
|  | Szkolenia przeprowadzone będą w godzinach pracy pracowników Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne pomieszczenia z dostępem do sieci komputerowej i zasilaniem. | Tak |  |  |
|  | Asysta stanowiskowa dla personelu w trakcie rozruchu systemu. | Tak |  |  |
|  | Instalacja systemu w środowisku wirtualnym Zamawiającego. Wykonawca dostarczy obraz maszyny wirtualnej Zamawiającemu oraz przekaże licencje na niezbędne oprogramowanie firm trzecich w tym system/y operacyjny/ne, o ile wymagają komercyjnego licencjonowania, dotyczy to w szczególności bazy danych jeśli jej licencje byłby odpłatne. Koszt niezbędnych licencji obciąża Wykonawcę. | Tak, podać minimalne parametry serwerów oraz niezbędną przestrzeń dyskową |  |  |
|  | Konfiguracja stacji roboczych pracowników do pracy z systemem. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca w ramach wdrożenia dostarczy słowniki klasyfikacji ICD-10 i ICD-O3 w najnowszej wersji w języku polskim dostępnej w momencie wdrożenia. Koszt ewentualnej licencji ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji słownika w ramach gwarancji. | Tak |  |  |
|  | Import danych badań patomorfologicznych z systemu Asseco INFOMEDICA/AMMS. Zamawiający udostępni Wykonawcy widok do bazy danych systemu Asseco INFOMEDICA/AMMS w trybie tylko do odczytu, wraz z interpretacją udostępnionych danych, w celu dokonania migracji danych. Połączenie do bazy danych Asseco INFOMEDICA/AMMS będzie dostępne dla serwera instalowanego przez Wykonawcę w ramach zamówienia. | Tak |  |  |
| Usługi zapewnione Zamawiającemu w ramach obsługi gwarancyjnej w zadeklarowanym okresie |  |  |  |  |
|  | Obsługa gwarancyjna, usługa nadzoru autorskiego oraz usługa serwisu dla systemu wraz z integracjami po stronie wdrażanego systemu i systemu HIS/EDM przez okres 60 miesięcy od daty odbioru wdrożenia. | Tak |  |  |
|  | Wsparcie techniczne dotyczące pracy z systemem dla pracowników Zamawiającego. Wsparcie dotyczy także podstawowej diagnostyki typowych problemów np. z drukarkami czy systemami operacyjnymi komputerów dostarczonych w ramach zamówienia. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia system pomocy zdalnej z możliwością przekazywania zgłoszeń (w tym zgłaszanie błędów) w formie telefonicznej, e-mail lub poprzez internetową aplikację zgłoszeniową w tym co najmniej jedną z form całodobowo. Wykonawca zapewni obsługę zgłoszeń pomocy technicznej i serwisowych spełniając wszystkie poniższe kryteria minimalne: - w dni robocze w godzinach 7:00 – 16:00. - koszt połączenia z pomocą telefoniczną Wykonawcy (jeden numer telefonu dla wszystkich zgłoszeń) nie może być wyższy niż koszt połączenia krajowego w Polsce na numer stacjonarny. - niedopuszczalne jest zaoferowanie systemu pomocy opartego o numer o podwyższonej opłacie (np. 0-700 itp.). | Tak |  |  |
| W zależności od typu zgłoszenia maksymalny czas usunięcia awarii wynosi: |  |  |  |  |
|  | Zgłoszenie błędu krytycznego do 24 godzin od zgłoszenia. Pod pojęciem błędu krytycznego Zamawiający rozumie całkowity brak działania systemu lub jego części uniemożliwiający dostęp do zgromadzonych danych, rejestrowania zleceń i/lub przyjmowania materiałów. | Tak |  |  |
|  | Zgłoszenie błędu poważnego (ograniczona praca w systemie) – do 5 dni roboczych od zgłoszenia. Pod pojęciem błędu poważnego Zamawiający rozumie takie ograniczenie pracy systemu, w wyniku którego nie jest możliwe prowadzenie diagnostyki w pełnym zakresie od przyjęcia zlecenia do wydania wyniku w wymaganym reżimie czasowym. | Tak |  |  |
|  | Zgłoszenie błędu zwykłego – do 14 dni roboczych od zgłoszenia. Za błąd zwykły Zamawiający uznaje utrudnienia w pracy systemu (w tym brak płynności działania) lub brak dostępu do funkcjonalności, które mogą być realizowane w systemie w inny sposób. | Tak |  |  |
|  | W przypadku awarii systemu, której nie da się usunąć zdalnie, Wykonawca na własny koszt realizuje czynności w siedzibie Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | Zapewnienie zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa oraz opublikowanymi najnowszymi standardami i wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Patologów w dziedzinie patomorfologii. | Tak |  |  |
|  | Zapewnienie stałej aktualności oferowanego systemu w okresie obsługi serwisowej. | Tak |  |  |
|  | Utrzymanie w sprawności technicznej interfejsów integracji po stronie oferowanego systemu w okresie obsługi serwisowej. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić: - całodobowy monitoring parametrów pracy i dostępności serwera; - reagowanie na anomalie w pracy serwera, braki zasobów serwera, wydłużony czas wykonywania poleceń itp. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić wprowadzanie wszelkich zmian konfiguracji systemu na życzenie Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | W ramach oferty rezerwacja pakietu godzin pracy programisty Wykonawcy w celu rozwoju systemu zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, np. dodatkowe funkcje, raporty, szablony dokumentów, rozpoznania sformalizowane, raporty synoptyczne – minimum 25 osobogodzin w skali roku w okresie zaoferowanej gwarancji. | Tak Podać w osobogodzinach |  | 25 osobogodzin – 0 26-30 osobogodzin – 5 > 30 osobogodzin - 10 |

| Dostawa urządzeń |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca w ramach wdrożenia dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje wymieniony poniżej, fabrycznie nowy, sprzęt informatyczny o parametrach technicznych i użytkowych. Dostarczony sprzęt komputerowy musi mieć możliwość współpracy z domeną Active Directory Zamawiającego (o ile dotyczy) oraz gwarantować optymalną i ergonomiczną pracę w oferowanym systemie. | Tak |  |  |
|  | Dostawa innego sprzętu i okablowania niezbędnego do uruchomienia zadeklarowanej funkcjonalności systemu i ergonomicznego montażu urządzeń. | Tak |  |  |
| Pozostałe wymagania i warunki wykonania zamówienia - punktowane: |  |  |  |  |
|  | Termin wdrożenia systemu obejmujący: instalację i konfigurację serwera, serwera kopii bezpieczeństwa/lustrzanego bazy danych instalację i konfigurację systemu i sprzętu dostarczenie, instalację i konfigurację stanowisk laboratoryjnych szkolenia użytkowników utworzenie dostępu do SIMP i eWUŚ integracje ze sprzętem i aplikacjami zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej tabeli integrację z HIS i EDM integrację z P1 (CBH) migracja danych z systemu Asseco INFOMEDICA/AMMS | Nie dłuższy niż 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy zakończony podpisaniem protokołu odbioru |  | do 120 dni – 0 pkt. do 110 dni – 5 pkt. do 100 dni – 10 pkt. do 90 dni – 15 pkt. |
| Sprzęt oraz jego parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |  |
|  | Komputer All in One – 16 sztuk: - Przekątna ekranu: 21-24”. - Rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 (FullHD). - Procesor typu x86 64 bit, który umożliwia komputerowi wyposażonemu w ten procesor osiągnięcie wyniku min. 17000 pkt. w teście Passmark CPU Mark. - Pamięć operacyjna RAM min. 16GB. - Dysk twardy typu SSD o pojemności min. 256GB. - Minimum 6 portów USB 2.0/3.x/USB-C wbudowanych (niedopuszczalne jest użycie zewnętrznego replikatora portów lub huba USB). - Min. 1 Port Ethernet 1Gbs. - Wyjście HDMI lub Display Port do podłączenia zewnętrznego monitora. - Wbudowane głośniki. - Otwory montażowe w układzie standardowym VESA - System operacyjny: - Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. - System w polskiej wersji językowej w najnowszej dostępnej wersji. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Obsługa aplikacji 32 i 64 bitowych. - Wykorzystujący całą dostępną pamięć RAM w urządzeniu. - Musi pozwalać na pełną integrację i korzystanie z zasobów sieciowych (w tym autoryzacji i autentykacji) domeny Active Directory MS Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025 (wykorzystywaną przez Zamawiającego). - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. - Możliwość zdalnego aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profilów użytkowników. - Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos. - Obsługa standardu NFC (near field communication). - Dostępne sterowniki dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, Plug&Play , USB). - Możliwość obsługi urządzeń do uwierzytelniania jako podpis elektroniczny lub jako klucze uwierzytelniające do zalogowania się do systemu. - Graficzny interfejs użytkownika, posiadający interaktywną część pulpitu umożliwiającą umieszczanie i uruchamianie z niej dowolnych aplikacji. - System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Pobiera aktualizacje i poprawki automatycznie przez Internet; aktualizacje oraz poprawki są darmowe, możliwość wstrzymania pobierania aktualizacji i odinstalowania wybranych. - Zawiera narzędzie tworzenia kopii zapasowych danych użytkownika na nośniki zewnętrzne. - Możliwość świadczenia pomocy zdalnej i łączenia się z pulpitami zdalnymi komputerów. - Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. - System umożliwiający obsługę graficznego interfejsu użytkownika przy pomocy klawiatury i myszy oraz umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach z ekranami dotykowymi. Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji - Komputer powinien mieć zainstalowane wszystkie sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputera. - zgodność z dyrektywą ROHS - certyfikat EPEAT Gold - Gwarancja min. 60 m-cy z naprawą w miejscu instalacji. Uszkodzone nośniki danych w trakcie gwarancji pozostają u Zamawiającego. Wymagania dodatkowe: - Konieczna jest dostawa uchwytów biurkowych ze sprężyną gazową lub ściennego w zależności od stanowiska pracy w maksymalnej liczbie 16 szt. w celu zapewnienia ergonomicznego montażu zgodnie ze wskazanym miejscem instalacji przez Zamawiającego. - Wraz z komputerami niezbędna jest dostawa klawiatury bezprzewodowej z touchpadem (16 szt.) oraz klawiatury odpornej na zalanie wraz z myszką bezprzewodową (16 kompletów). | Tak – podać model, producenta i parametry |  |  |
|  | Monitor – 2 sztuki: - Przekątna ekranu: 21-24”. - Rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 (FullHD). - Otwory montażowe w układzie standardowym VESA wraz z uchwytem do podwieszenia w dygestorium - Kompatybilny z dostarczonymi komputerami all-in-one z pkt. 371 - zgodność z dyrektywą ROHS - certyfikat EPEAT Gold - Gwarancja min. 60 miesięcy | Tak – podać model, producenta i parametry |  |  |
|  | Monitor – 4 sztuki (sekretariat, gabinet lekarski): - Przekątna ekranu: 27-32”. - Rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 (FullHD). - zgodność z dyrektywą ROHS - certyfikat EPEAT Gold - Gwarancja min. 60 miesięcy | Tak – podać model, producenta i parametry |  |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych 2D – 30 sztuk: - Podłączany do komputerów interfejsem USB. - Zaprogramowane do pracy z oferowanym systemem. - Z podstawką na biurko. - Obsługa wszystkich typów kodów generowanych przez oferowany system. - Bezproblemowy odczyt niewielkich kodów kreskowych 2D z obiektów w laboratorium patomorfologicznym (bloczki, preparaty) z małym marginesem (tzw. quiet zone). - Funkcja pracy z „celownikiem” (pick-list) w postaci „kropki” lub „krzyżyka” po zdjęciu czytnika z podstawki i naciśnięciu przycisku; skanowanie całego pola widzenia czytnika po odłożeniu go na podstawkę. - Programowana głośność sygnalizacji odczytu poprawnego kodu. - Gwarancja min 24 miesiące | Tak – oraz podać model i producenta |  |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych 2D bezprzewodowy – 3 sztuki: - Zaprogramowane do pracy z oferowanym systemem (oferent załączy instrukcję konfiguracji czytnika do pracy z oferowanym systemem). - Podłączany do komputerów interfejsem USB. Zasięg pracy bezprzewodowej min. 10 m. - Z podstawką ładującą na biurko (urządzenie po odłożeniu do podstawki musi ładować czytnik) - Obsługa wszystkich typów kodów generowanych przez oferowany system. - Funkcja pracy z „celownikiem” (pick-list) po zdjęciu czytnika z podstawki i naciśnięciu przycisku - Programowana głośność i wysokość tonu sygnalizacji odczytu poprawnego kodu kreskowego. - Celownik (tzw. „aiming pattern”) w postaci pojedynczej czerwonej kropki lub krzyżyka, ułatwiającej celowanie w konkretny obiekt, zwłaszcza w przypadku ich ułożenia blisko siebie (np. w archiwum histopatologicznym). Niedopuszczalny jest celownik wyświetlający pojedynczą linię. - Funkcja pracy ciągłej z czytnika umieszczonego w podstawce na biurku – wykrywanie kodu po podłożeniu pod pole widzenia czytnika - Gwarancja min 24 miesiące | Tak – podać model, producenta i parametry |  |  |
|  | Drukarka etykiet z kodami kreskowymi – 16 sztuk: - Interfejsy: USB i Ethernet. - Szerokość zadruku min. 56 mm. - Rozdzielczość wydruku min. 300 dpi. - Wymiary maksymalne: 140 x 250 x 180 mm (szer. x gł. x wys.). - Waga maksymalnie 2kg (netto). - Rodzaj druku: termotransfer i termiczny. - Kalibracja nośnika przy użyciu jednego przycisku na obudowie urządzenia. - Gwarancja min 24 miesiące | Tak – podać model, producenta i parametry |  |  |
|  | Skaner dokumentów – 2 sztuki: - Funkcja dwustronnego skanowania w kolorze. - Podajnik ADF na min. 50 arkuszy A4. - Prędkość skanowania minimum 15 str. A4/min. - Sterownik WIA/TWAIN. - Integracja z oferowanym systemem. - Gwarancja min 24 miesiące | Tak – podać model, producenta i parametry |  |  |
|  | Etykiety nielaminowane na skierowania, materiały, odwapniacze – 75.000 etykiet konfekcjonowanych na rolkach: - Wymiary etykiety: 24 x 24 mm, rogi zaokrąglone. - Zastosowanie: do drukarek termotransferowych, kompatybilne z zaoferowaną drukarką etykiet i zaoferowanymi taśmami barwiącymi - Materiał etykiety: folia z tworzywa sztucznego. - Rodzaj kleju: akrylowy. - Nawój: pojedynczy - Wymagana odporność na krótkotrwały kontakt z agresywnymi chemikaliami (kwasy, alkohole, pochodne benzenu – m.in. ksylen), bez odporności na mechaniczne ścieranie zadruku na mokro w agresywnym roztworze przed wyschnięciem zadrukowanej etykiety. | Tak – oraz podać model, producenta i oferowaną liczbę rolek oraz liczbę etykiet na rolce |  |  |
|  | Taśma termotransferowa żywiczna do etykiet nielaminowanych – liczba rolek niezbędna do zadrukowania 75.000 etykiet - Zastosowanie: do drukarek termotransferowych, kompatybilne z zaoferowaną drukarką etykiet i zaoferowanymi etykietami - Typ taśmy: żywiczna. - Kolor zadruku: czarny. - Szerokość: min. 30 mm, - Przy zastosowaniu kompatybilnych drukarek oraz etykiet osiągalna jest odporność na krótkotrwały kontakt z agresywnymi chemikaliami (kwasy, alkohole, pochodne benzenu – m.in. ksylen), bez odporności na mechaniczne ścieranie zadruku na mokro w agresywnym roztworze przed wyschnięciem zadrukowanej etykiety. | Tak – oraz podać model, producenta i oferowaną liczbę rolek oraz długość jednej rolki |  |  |
|  | Etykiety nielaminowane na szkiełka mikroskopowe – 37.500 etykiet konfekcjonowanych na rolkach: - Wymiary etykiety: 24 x 24 mm lub , rogi zaokrąglone. - Zastosowanie: do drukarek termotransferowych, kompatybilne z zaoferowaną drukarką i zaoferowanymi taśmami barwiącymi - Materiał etykiety: folia z tworzywa sztucznego. - Rodzaj kleju: akrylowy. - Nawój: pojedynczy. - Wymagana odporność na kontakt z agresywnymi chemikaliami (kwasy, alkohole, pochodne benzenu – m.in. ksylen), wraz odpornością na mechaniczne ścieranie zadruku na mokro w agresywnym roztworze przed wyschnięciem zadrukowanej etykiety. | Tak – oraz podać model, producenta i oferowaną liczbę rolek oraz liczbę etykiet na rolce |  |  |
|  | Taśma termotransferowa żywiczna do etykiet nielaminowanych – liczba rolek niezbędna do zadrukowania 37.500 etykiet. - Zastosowanie: do zaoferowanych drukarek termotransferowych, kompatybilne z zaoferowaną drukarką etykiet - Typ taśmy: żywiczna. - Kolor zadruku: czarny. - Szerokość min. 30 mm. - Przy zastosowaniu kompatybilnych drukarek oraz etykiet wymagana odporność na kontakt z agresywnymi chemikaliami (kwasy, alkohole, pochodne benzenu – m.in. ksylen), wraz z odpornością na mechaniczne ścieranie zadruku na mokro w agresywnym roztworze przed wyschnięciem zadrukowanej etykiety. | Tak – oraz podać model, producenta i oferowaną liczbę rolek oraz długość jednej rolki |  |  |
|  | Taśma termotransferowa żywiczna do etykiet z warstwą laminującą – 5 rolek - Zastosowanie: do zaoferowanych drukarek termotransferowych - Typ taśmy: żywiczna – do etykiet foliowych - Kolor zadruku: czarny - Długość: 74m (±0.5%) - Szerokość: 57mm (+0.0/-1.0mm) - Do etykiet z warstwą laminujących stosowanych w barwieniach immunohistochemicznych. | Tak – oraz podać model, producenta |  |  |
|  | Laptop – 5 sztuk: - Przekątna ekranu: 14-16”. - Rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 (FullHD). - Procesor typu x86 64 bit, który umożliwia komputerowi wyposażonemu w ten procesor osiągnięcie wyniku min. 15.000 pkt. w teście Passmark CPU Mark. - Pamięć operacyjna RAM min.16 GB. - Dysk twardy typu SSD o pojemności min. 256 GB. - Minimum 2 porty USB 2.0/3.x/USB-C wbudowanych (niedopuszczalne jest użycie zewnętrznego replikatora portów lub huba USB). - Min. 1 Port Ethernet 1Gbs. - Wyjście HDMI lub Display Port do podłączenia zewnętrznego monitora. - Bateria zintegrowana o pojemności min. 43 Wh - Jasność matrycy min. 300 cd/m2 - Wbudowane głośniki. - System operacyjny: - Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. - System w polskiej wersji językowej w najnowszej dostępnej wersji. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Obsługa aplikacji 32 i 64 bitowych. - Wykorzystujący całą dostępną pamięć RAM w urządzeniu. - Musi pozwalać na pełną integrację i korzystanie z zasobów sieciowych (w tym autoryzacji i autentykacji) domeny Active Directory MS Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025 (wykorzystywaną przez Zamawiającego). - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. - Możliwość zdalnego aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profilów użytkowników. - Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos. - Obsługa standardu NFC (near field communication). - Dostępne sterowniki dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, Plug&Play , USB). - Możliwość obsługi urządzeń do uwierzytelniania jako podpis elektroniczny lub jako klucze uwierzytelniające do zalogowania się do systemu. - Graficzny interfejs użytkownika, posiadający interaktywną część pulpitu umożliwiającą umieszczanie i uruchamianie z niej dowolnych aplikacji. - System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Pobiera aktualizacje i poprawki automatycznie przez Internet; aktualizacje oraz poprawki są darmowe, możliwość wstrzymania pobierania aktualizacji i odinstalowania wybranych. - Zawiera narzędzie tworzenia kopii zapasowych danych użytkownika na nośniki zewnętrzne. - Możliwość świadczenia pomocy zdalnej i łączenia się z pulpitami zdalnymi komputerów. - Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. - System umożliwiający obsługę graficznego interfejsu użytkownika przy pomocy klawiatury i myszy oraz umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach z ekranami dotykowymi. Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji - Komputer powinien mieć zainstalowane wszystkie sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputera. - zgodność z dyrektywą ROHS - certyfikat EPEAT Gold - Gwarancja minimum 60 miesięcy z naprawą w miejscu instalacji. | Tak – oraz podać model, producenta |  |  |
|  | Tablet do mobilnej archiwizacji materiałów patomorfologicznych – 1 sztuka: - Odporny na warunki środowiskowe w magazynach odczynników. - Wyposażony w ekran dotykowy możliwy do obsługi w rękawiczkach diagnostycznych. - Rozmiar ekranu 11-12”. - Rozdzielczość wyświetlacza FullHD (1920x1080 pikseli). - Wyposażony w Procesor typu x86 64 bit lub równoważny, który umożliwia tabletowi wyposażonemu w ten procesor osiągnięcie wyniku 5500 pkt. w teście Passmark CPU Mark lub równoważnym. - Wyposażony w min. 8 GB pamięci RAM. - Wyposażony w dysk twardy typu półprzewodnikowego (SSD) o pojemności min. 128 GB. - Wyposażony w interfejs sieci bezprzewodowej zgodny ze standardami 802.11a/b/g/n/ac. - Wyposażony w interfejs Bluetooth w wersji min. 5.0. - Wyposażony w port do stacji dokującej. - Wyposażony w min. 1 port USB. - Wyposażony w kamerę przednią. - Klasa szczelności min. IP65 oraz zgodność ze standardami MIL-STD 810H, MIL-STD461F lub równoważnymi. - System operacyjny: - Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. - System w polskiej wersji językowej w najnowszej dostępnej wersji. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Obsługa aplikacji 32 i 64 bitowych. - Wykorzystujący całą dostępną pamięć RAM w urządzeniu. - Musi pozwalać na pełną integrację i korzystanie z zasobów sieciowych (w tym autoryzacji i autentykacji) domeny Active Directory MS Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025 (wykorzystywaną przez Zamawiającego). - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. - Możliwość zdalnego aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profilów użytkowników. - Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos. - Obsługa standardu NFC (near field communication). - Dostępne sterowniki dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, Plug&Play , USB). - Możliwość obsługi urządzeń do uwierzytelniania jako podpis elektroniczny lub jako klucze uwierzytelniające do zalogowania się do systemu. - Graficzny interfejs użytkownika, posiadający interaktywną część pulpitu umożliwiającą umieszczanie i uruchamianie z niej dowolnych aplikacji. - System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Pobiera aktualizacje i poprawki automatycznie przez Internet; aktualizacje oraz poprawki są darmowe, możliwość wstrzymania pobierania aktualizacji i odinstalowania wybranych. - Zawiera narzędzie tworzenia kopii zapasowych danych użytkownika na nośniki zewnętrzne. - Możliwość świadczenia pomocy zdalnej i łączenia się z pulpitami zdalnymi komputerów. - Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. - System umożliwiający obsługę graficznego interfejsu użytkownika przy pomocy klawiatury i myszy oraz umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach z ekranami dotykowymi. Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji - Tablet powinien mieć zainstalowane wszystkie sterowniki do zintegrowanych komponentów składowych. - Front tabletu zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą ramki absorbującej udary mechaniczne na krawędziach obudowy oraz folią ochronną. - Czas pracy na baterii min. 8h. Bateria wymienna. Niedopuszczalne jest zaoferowanie baterii niewymiennej przez użytkownika, zintegrowanej w obudowie tabletu. - Wyposażony w pasek (uchwyt ręczny) do przenoszenia. - Zasilacz sieciowy 230V 50Hz do ładowania tabletu poza stacją dokującą - zgodność z dyrektywą ROHS - Gwarancja minimum 60 miesięcy. | Tak |  |  |

Podpis kwalifikowany

Część nr 2 – DRUKARKI
Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2.2 do SWZ

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka do kasetek | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Drukarka do szkiełek | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część nr 2

| Lp | PARAMETR WYMAGANY (TECHNICZNY) | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ | PARAMETR OCENIANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Drukarka do kasetek – 2 sztuki - Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane. Urządzenie seryjne bez dodatkowych modyfikacji. Rok produkcji nie wcześniej niż 2024r. - Drukarka laserowa umożliwiająca wykonywanie nadruku na kasetkach histopatologicznych, nadruk na 1 stronie kasetki - od frontu - Całkowity czas nadruku do 4 sekund - Nadruk odporny na czynniki fizykochemiczne m. in. wysoka temperatura, odczynniki powszechnie używane w histologii. - Druk bezstykowy (brak taśm, tuszy itp.) - Druk laserowy bezpośrednio na kasetkach histopatologicznych, minimum: - -z powierzchnią opisowa nachyloną pod kątem 35⁰ jak również 45⁰ - -z zamkniętym wieczkiem - -otwartych ( bez wieczka) - -nieprzewidzianych przez producentów kasetek do nadruku laserowego (kasetki bez specjalnego pigmentu) - Trwałość lasera: nie gorsza niż 24 miliony kasetek. - Moc lasera < 5W - Rozdzielczość druku: min. 2500 dpi - Wygodny dotykowy, kolorowy panel kontrolny do obsługi urządzenia - Wielkość ekranu dotykowego min. 8” - Rozdzielczość ekranu min. 800*1280 - Możliwość bezpośredniego podłączania do drukarki klawiatury i myszy - Możliwość projektowania szablonu etykiety bezpośrednio w urządzeniu oraz na komputerze z możliwością automatycznego przesłania do drukarki. - Możliwość zapisania wielu szablonów wydruków i przełączania się między nimi z poziomu głównego menu drukarki oraz z poziomu komputera - Możliwość nanoszenia kodów kreskowych jednowymiarowych (liniowe, 1D) oraz dwuwymiarowych (2D), tekstu, grafiki oraz cyfr. - Karuzelowy zasobnik kasetek na min. 6 magazynków - Możliwość obrotu karuzelowego zasobnika na kasetki w 2 kierunkach (zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) - Mechanizm karuzelowy umożliwiający wybór podajnika (na podstawie informacji przesłanych z systemu klasy LIS), z którego drukarka ma pobrać kasetkę - Dostępne przynajmniej 2 wielkości magazynków w tym jeden typ na przynajmniej 75 kasetek - Możliwość wydruku minimum 450 kasetek bez konieczności zmiany magazynków i dokładania kasetek do magazynków - Drukarka wykłada kasetki po zadruku w sposób uporządkowany (jedna obok drugiej) na tacę rozładunkową - Mechanizm automatycznego stopniowego wysuwania tacy na wydrukowane kasetki w przypadku zapełniania kolejnych rzędów - Taca rozładunkowa o pojemności minimum 100 kasetek - Czujnik wykrywający zapełnienie rzędów tacy na zadrukowane kasetki. - Możliwość całkowitego wyjęcia tacy z urządzenia. - Drukarka pozwala na nadruk pojedynczych kasetek oraz drukowanie całych serii kasetek w zależności od bieżących potrzeb użytkownika - Wbudowany czytnik kodów 1D i 2D z możliwością automatycznego odczytu kodu i jego wyłączenia - Urządzanie umożliwia automatyczną detekcję koloru kasetki w podajniku. - Możliwość automatycznego przełączania magazynku z kasetkami w zależności od wybranego koloru (urządzenie automatycznie lokalizuje gniazdo w którym zainstalowany jest magazynek z wybranym kolorem kasetek poprzez sprawdzanie koloru kasetki przed wydrukiem) - Sygnalizacja braku kasetek w magazynkach i automatyczne wznowienie kolejki wydruku po uzupełnieniu kasetek. - Urządzenie przystosowane do integracji z systemami klasy LIS/LIMS - Uchylny panel przedni umożlwiający szybki dostęp do wnętrza urządzenia w celu rutynowej konserwacji lub czyszczenia. - Wymiary zewnętrzne (bez zamontowanych podajników): 420x380x395 (szerokość x głębokość x wysokość) mm ±5% - Waga: 30kg ±2kg - Poziom głośności <65db (A) - Stopień ochrony/ klasa szczelności: IP20 - Wbudowane gniazda USB – min. 3szt. - Wbudowany port sieciowy – min. 2 szt. - Gwarancja minimum 60 miesięcy. - Filtr do drukarki 10 szt. | Tak – oraz podać model, producenta |  |  |
| 2. | Możliwość podglądu i eksportu danych statystycznych o wydrukowanych kasetkach na nośnik USB * - punktowane | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wbudowany 4 stopniowy wymienny filtr przeciwpyłowy i anty zapachowy ( w tym HEPA i węglowy) * - punktowane | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Termin dostawy przedmiotu zamówienia - punktowane | Nie dłuższy niż 56 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy zakończony podpisaniem protokołu odbioru |  | do 56 dni – 0 pkt. do 52 dni – 5 pkt. do 48 dni – 10 pkt. do 44 dni – 15 pkt. |
|  | Drukarka do szkiełek – 4 sztuki - Rok produkcji nie wcześniej niż 2024 r. - Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane. Urządzenie seryjne bez dodatkowych modyfikacji. - Drukarka pracująca w technologii termontransferowej - Wydajność taśmy termotransferowej – min. 5000 szkiełek - Nadruk na standardowych szkiełkach z emaliowanym polem do opisu - Rozdzielczość druku – min. 300 dpi - Nadruk odporny na odczynniki chemiczne wykorzystywane w procedurach histopatologicznych - ksylen, aceton, alkohol - Prędkość druku nie grosza niż : 20 szkiełek na minutę (3 s – jedno szkiełko) - Urządzenie wyposażone w minimum 2 niezależne od siebie podajniki na szkiełka podstawowe do nadruku (wymagana możliwość równoczesnego załadowania wszystkich podajników) - Pojemność pojedynczego podajnika na szkiełka podstawowe – minimum 100 szt. - Całkowita pojemność drukarki na szkiełka podstawowe – minimum 200 szt. - Możliwość stosowania jednorazowych podajników z tworzywa wypełnionych fabrycznie szkiełkami podstawowymi - Pojemność jednorazowego podajnika z tworzywa wypełnionego fabrycznie szkiełkami podstawowymi – minimum 100 szt. - Podajniki na szkiełka podstawowe umiejscowione wewnątrz urządzenia w celu ochrony przed osadzającym się kurzem i/lub pyłem - W pełni automatyczne drukowanie szkiełek z dowolnie wybranego podajnika bez potrzeby ręcznej zmiany podajnika - Transfer szkiełek w urządzeniu w pozycji poziomej - W pełni edytowalne pole wydruku (możliwość drukowania kodów 1D i 2D, znaków graficznych, logo użytkownika i tekstu) - Kolorowy ekran dotykowy od obsługi urządzenia za pomocą wbudowanego oprogramowania - Magazynek na zadrukowane szkiełka podstawowe o pojemności min. 20 szt. - Specjalny magazynek na pojedyncze szkiełko - Funkcja drukowania pojedynczego szkiełka pobieranego ze specjalnego magazynka umieszczanego od frontu urządzenia - Drukowanie pojedynczego szkiełka pobieranego z magazynku umieszczanego we frontowej części urządzenia w minimum dwóch pozycjach: - - polem do opisu w kierunku drukarki w przypadku nadruki na szkiełku podstawowym z naniesionym materiałem tkankowym - - polem do opisu na zewnątrz w przypadku nadruku pojedynczego szkiełka podstawowego bez naniesionego materiału tkankowego - Wykonane z metalu magazynki: - Magazynek na szkiełka nadrukowane - Specjalny magazynek na pojedyncze szkiełko - Możliwość wyboru rodzaju magazynku bezpośrednio na dotykowym panelu LCD z głównego ekranu bez potrzeby wchodzenia w dodatkowe menu. - Możliwość demontażu magazynków na zadrukowane szkiełka i montażu fabrycznej osłony dla ochrony przed kurzem. - Uchylna otwierana boczna klapa dla szybkiego załadunku magazynków. - Urządzenie wykrywa otwarcie klapy i zabezpiecza przed wydrukiem w czasie wymiany magazynków. - Transmisja danych: wifi, USB, LAN - Złącze USB do podłączenia czytnika kodów 1D i 2D - Sterownik drukarki dla systemu Windows (nie starszy niż Windows 11) - Urządzenie przystosowane do integracji z systemami klasy LIS/LIMS - Kompaktowe wymiary zewnętrzne umożliwiające umiejscowienie drukarki przy stanowisku mikrotomowym : 120 mm (Szer.) x 250 mm (Wys.) x 240 mm (Gł.) ±5% - Waga w zakresie 2-6kg zapewniająca łatwe przenoszenie drukarki pomiędzy stanowiskami - Gwarancja minimum 60 miesięcy - Taśma termotransferowa 20 szt. | Tak – podać model, producenta |  |  |

podpis kwalifikowany