## Pakiet 12
Pakiet 12
L.P. | Nazwa/opis produktu | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa, nr katalogowy | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Proteza urazowa: - trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14mm, każdy może być zastosowany do protezy odwróconej - dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków - regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27 - znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia "
1.1. | Głowa anatomiczna BEZ ŁĄCZNIKA! | 15
1.2. | Łącznik głowy | 15
1.3. | Pozycjoner trzpienia | 15
1.4. | Trzpień urazwy | 15
2. | Proteza połowicza: -Beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40 mm -trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu , mozliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm -możliwość zastosowania trzpieni o długości: 55mm, 83mm i 122mm -głowy z regulowanym płynnie ofsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27
2.1. | Beztrzpieniowa podstawa głowy / Trzpień anatomiczny | 15
2.2. | Głowa anatomiczna | 15
2.3. | Łącznik głowy | 15
3. | Panewka cementowana dla protezy anatomicznej: - wykonana z PE -Trzy cementowane kołki w podstawie -centralny trzpień z PE wysoce Usieciowanego, formowanego ciśnieniowo
3.1. | Panewka cementowana | 15
3.2. | Trzpień bezcementowy | 15
4. | Panewka hybrydowa dla protezy anatomicznej -wykonana z PE -trzy cementowane kołki w podstawie -centralny trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością
4.1. | Panewka cementowana | 15
4.2. | Trzpień Bezcementowy | 15
5. | Proteza odwrócona - bezcementowy trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm -możliwość zastosowania trzpieni o długości 55mm, 83mm i 122mm -mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych -podstawa części panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA -wkręt centralny o średnicy 6,5mm, długość 20-50mm -wkręty obwodowe o średnicy 4,75mm, długość 15-45mm -średnica glenosfery: 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach -metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach wkład tacy ramiennej w trzech wysokościach wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo
5.1. | Trzpień anatomiczny | 15
5.2. | Glenosfera | 15
5.3. | Podstawa glenosfery z łącznikiem | 15
5.4. | Taca panewki | 15
5.5. | Wkład panewki | 15
5.6. | Wkręt centralny | 15
5.7. | Wkręty obwodowe | 15
5.8. | RingLock. Pierścień mocujący tacy panewki, zapasowy. | 15
5.9. | Augumentowana podstawa glenosfery z łącznikiem mini: -Wykonana ze stopu tytanu z napyleniem PPS HA -Średnica 25mm - trzy wysokości augumentu 3,5,7mm -trzy kąty augumentu 10, 20 i 30 stopni -otwór dla śruby centralnej kompresyjnej 6,5mm -cztery otwory dla śrub blokowanych obwodowych 4,75mm - | 15
5.10. | Wiertło ABP 2,7mm z ogranicznikiem | 2
5.11. | Śruba reamera ABP | 15
5.12. | Prowadnica reamera ABP | 2
5.13. | Śruba blokująca do dystalnej części gwoździa o średnicy 5mm. | 15
5.14. | Śruba doszyjkowa o średnicy 10,5mm | 15
5.15. | Tuleja miernicza o średnycy 4,3mm | 1
5.16. | Wiertło o średnicy 4,3 mm | 1
5.17. | Śruba Antyrotacyjna
5.18. | Zaślepka do blokowania gwoździa | 15
6. | Beztrzpieniowa endoproteza stawu ramiennego. Tytanowy element ramienny wyposażony w cztery ramiona typu rama, w trzech rozmiarach 24mm, 28mm, 32mm. Głowa ramienna w rozmiarach od 38 do 52 mm, wysokość 13-23mm.
6.1. | Element ramienny | 10
6.2. | Głowa ramienna | 10
7. | Urazowa endoproteza stawu ramiennego. Głowa kości ramiennej w wersji dla kończyny lewej i prawej, śr. 36-52mm. W podstawie głowy kanały do mocowania guzków. Trzpień urazowy w 12 rozmiarach, śr. 5-18, długość 70-200mm. Kanały w nasadzie trzpienia do mocowania guzków. Część bliższa posiada kolce kotwiczące, stabilizujące guzki. Możliwość konwersji do protezy odwróconej z tym samym trzpieniem.
7.1. | Trzpień urazowy | 10
7.2. | Głowa urazowa | 1
8. | Całkowita anatomiczna endoproteza stawu ramiennego. Głowa kości ramiennej w 11 rozmiarach od 36 do 52mm. Wysokość 12-24mm. Część łopatkowa protezy - panewka cementowana w 3 rozmiarach. Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm Trzpień cementowany w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm Możliwość pochylenia głowy względem trzpienia w zakresie 113-165 stopni i retrotorsji +/- 30 stopni. Możliwość konwersji do protezy odwróconej z tym samym trzpieniem.
8.1. | Trzpień cementowany lub bezcementowy | 10
8.2. | Głowa anatomiczna | 10
8.3. | Łącznik głowy | 10
8.4. | Panewka anatomiczna | 10
9. | Bipolarna endoproteza stawu ramiennego. Element ramienny w rozmiarach od 42 do 53mm ze skokiem co 3mm, PE insert oraz głowy w trzech rozmiarach dla każdego rozmiaru panewki. Trzpień endoprotezy cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach.
9.1. | Trzpień cementowany lub bezcementowy | 10
9.2. | Głowa | 10
9.3. | Wkład głowy | 10
9.4. | Czasza | 10
9.5. | Adaptor | 10
10. | Całkowita odwrócona endoproteza stawu ramiennego. Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm Trzpień cementowany w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm Element łopatkowy bezcementowy wykonany z tantalu -trabecular metal, mocowany za pomocą śrub wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt nachylenia. Głowa do elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40mm. Element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu. Polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40mm w trzech wysokościach
10.1. | Trzpień cementowany lub bezcementowy | 15
10.2. | podstawa glenosfery | 15
10.3. | głowa | 15
10.4. | wkręty podstawy | 15
10.5. | Wiertło kaniulowane 6mm sterylne | 1
10.6. | Wiertło kaniulowane 2.5mm sterylne | 1
10.7. | drut 2.5mm sterylny | 1
10.8. | taca ramienna | 15
10.9. | wkład tacy ramiennej | 15
10.10. | Łącznik głowy T Dome | 15
10.11. | Łącznik głowy AS Com | 15
10.12. | Trzpień cementowany | 15
10.13. | Trzpień rewizyjny | 15
RAZEM