Inkubator biologiczny, z regulacją stężenia x1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | pojemność robocza 53l +/-5% |  |
|  | program automatycznej sterylizacji komory roboczej w 180°C, który nie wymaga demontażu żadnego z elementów inkubatora (w tym czujników), czas potrzebny na sterylizację maksymalnie 13 godzin |  |
|  | konwekcja naturalna (nie dopuszcza się inkubatorów z wymuszoną cyrkulacją powietrza w komorze inkubacyjnej) |  |
|  | regulacja temperatury roboczej do 60°C |  |
|  | stabilność temperatury nie gorsza niż +/-0,1°C |  |
|  | jednorodność temperatury nie gorsza niż +/-0,3°C |  |
|  | komora inkubacyjna powinna być otoczona płaszczem silikonowym ze zintegrowanymi elementami grzejącymi (nie dopuszcza się płaszczów powietrznych i wodnych, a także bezpośredniego ogrzewania ścian roboczych grzałkami) |  |
|  | wilgotność względna utrzymywana na stałym poziomie 90-95%, utrzymywana na bazie wyjmowanej kuwety na wodę (nie dopuszcza się inkubatorów bez kuwety, w tym z systemem wylewania wody na dno inkubatora) |  |
|  | wilgotność względna z systemem zapobiegającym kondensacji – wymagane są podgrzewane drzwi zewnętrzne i obecność chłodnego punktu w obrębie kuwety na wodę, do zbierania nadmiaru wilgoci (kondensatu) |  |
|  | wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość x głębokość): nie większe niż 530 x 700 x 550mm |  |
|  | wymiary wewnętrzne (szerokość x wysokość x głębokość): nie mniejsze niż 400x400x330mm |  |
|  | masa inkubatora nie większa niż 55 kg |  |
|  | zabezpieczenie temperaturowe: klasy 3.1 |  |
|  | zasilanie: 230V, 1-fazowe, 50/60 Hz, wtyczka standardowa, moc 0,8 kW +/-10% |  |
|  | zużycie energii przy pracy w 37°C maksymalnie 45 Wh/h |  |
|  | zakres regulacji CO2: 0-20% z dokładnością +/- 0,1%, wymagany czujnik typu IR (podczerwień) |  |
|  | CO2 wprowadzany do komory za pomocą dyszy wykorzystującej efekt Venturiego |  |
|  | filtr mikrobiologiczny na doprowadzeniu gazów CO2 |  |
|  | drzwi wyposażone w klamkę i zamknięcie na klucz |  |
|  | system autodiagnostyki |  |
|  | drzwi wewnętrzne szklane, ze szkła hartowanego, uszczelnione, możliwość otwierania drzwi wewnętrznych jednocześnie z zewnętrznymi jak również osobno |  |
|  | wnętrze wykonane z jednego arkusza stali nierdzewnej, bez spawów, półki oparte o ściany bez stosowania stelaży, dziur i innych zbędnych elementów; w dostawie 2 półki |  |
|  | sterownik z kolorowym, graficznym wyświetlaczem LCD, panel dotykowy, intuicyjne menu, zegar czasu rzeczywistego, porty: USB (do eksportu danych na pamięć USB), Ethernet (do komunikacji w sieci lokalnej), funkcja rejestracji parametrów pracy i zdarzeń alarmowych (w tym otwartych drzwi), podgląd wykresów wartości temperatury, CO2, regulacja wartości krytycznych do uruchomienia alarmu, możliwość zaprogramowania alarmów wysyłanych pocztą e-mail bezpośrednio z panelu sterowania |  |
|  | uniwersalne wyjście alarmowe typu włącz-wyłącz |  |
|  | adapter izolujący do piętrowego ustawienia inkubatora na identycznym, będącym na stanie użytkownik |  |
|  | reduktor CO2 |  |
|  | wykonawca powinien posiadać autoryzację producenta na dystrybucję i serwis na terenie Polski (wymagana kopia dokumentu autoryzacyjnego załączona do oferty) |  |
|  | gwarancja nie krótsza niż 3 lata |  |
|  | wniesienie do miejsca docelowego, uruchomienie |  |

………………………

Podpis Wykonawcy