**Opis przedmiotu zamówienia**

* 1. **Defibrylator AED:**
	2. Zgodny z normą **IEC 60601-1**,
	3. Defibrylator fabrycznie nowy, rok produkcji 2022,
	4. Aparat przenośny z torbą transportową,
	5. Waga max 5 kg,
	6. Typ impulsu: prostoliniowy dwufazowy, niskoenergetyczny,
	7. Czas ładowania defibrylatora do energii 200 J poniżej 10 sekund,
	8. Czas utrzymywania naładowania defibrylatora 30 sek.,
	9. Min. 3 godz. zapisu EKG,
	10. Aparat ma sprawdzać połączenia elektrod i EKG pacjenta,
	11. Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca,
	12. Komunikacja z użytkownikiem za pomocą komunikatów głosowych i tekstowych w języku polskim oraz prowadząca przez kolejne czynności ratownicze,
	13. Aparat wyposażony w wyświetlacz LCD:
		1. min. 5 cali;
		2. Wyświetlane informacje: krzywa EKG, komunikaty tekstowe, wskaźnik głębokości ucisku, czas akcji, liczba wykonanych defibrylacji.
	14. Możliwość przeglądania i archiwizacji raportów z interwencji,
	15. Przewód EKG 3 lub 5 żyłowy odprowadzeniowy o długości min. 2 m,
	16. Gwarancja min. 2 lata,
	17. Szafka ścienna/defibrylator:
		1. Dedykowana do przechowywania defibrylatorów przenośnych;
		2. Wymiary dostosowane do defibrylatora;
		3. Zamykana na klucz;
		4. Kolor: biały;
		5. Materiał: blacha stalowa, malowana proszkowo;
		6. Uchwyt do mocowania na ścianie;
		7. Wbudowane okienko inspekcyjne – plex/szkło,
		8. Wbudowane okienko na kluczyk – plex/szkło;
		9. Trwale naniesione oznakowanie – piktogram punktu AED;
	18. Tabliczka kierunkowa AED min. 2 szt./defibrylator.