Załącznik nr 1 do umowy

Wymagania dotyczące Wykonującego oraz warunków wykonywania testów specjalistycznych

Wykonujący winien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (dalej Rozporządzenie) winien załączyć do oferty aktualną akredytację PCA, której zakres obejmuje rodzaj i zakres usług zgodny z zakresem umowy.
        Proszę potwierdzić:

Czas ważności akredytacji, o której mowa w pkt 1. powinien wynosić min. 4 m-ce od daty złożenia oferty.

Jeżeli w okresie trwania umowy akredytacja, o której mowa w pkt 1, wygasa lub zmienia się jej zakres, to Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (do 3 dni) przedstawienia aktualnej akredytacji pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi przy użyciu narzędzi pomiarowych posiadających aktualne świadectwa wzorcowania, kalibracji. Jeżeli w trakcie trwania umowy termin ważności tych świadectw wygasa, to Wykonawca zobowiązuje się do ich odnowienia na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do okazania na każde żądanie Zamawiającego ww. dokumentów.

Zakres testów specjalistycznych aparatów mammograficznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w ww. Rozporządzeniu oraz w dokumencie: „European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis Fourth Edition”.

Testy specjalistyczne muszą zostać wykonane w pełnym zakresie wysokich napięć dostępnych dla danego modelu urządzenia oraz dla wszystkich ognisk (parametry określone w specyfikacji aparatu).

W przypadku testów specjalistycznych wymagających asysty autoryzowanego serwisu, koszt pracy serwisanta pozostaje po stronie Wykonawcy.

W przypadku testów specjalistycznych wymagających kodów serwisowych, ich uzyskanie pozostaje po stronie Wykonawcy.

Zamawiający określił w tabelach maksymalne, nieprzekraczalne daty wykonania testów specjalistycznych. Test nie może zostać wykonany wcześniej niż 10 dni roboczych od daty wskazanej w tabeli. Dokładne terminy wykonania testów specjalistycznych wymagają uzgodnień z osobami wskazanymi w umowie i nie mogą zakłócać ciągłości pracy danej pracowni rentgenowskiej.

1. Przekazanie raportu z wykonanych testów (dalej raport) nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych w formie elektronicznej (skan pełnego raportu z podpisami osób uprawnionych) i papierowej (przesyłką poleconą lub złożenie w kancelarii Spółki) od zakończenia wykonywania testów. Dokument, o którym mowa, zawierać będzie:
    1. dane ogólne urządzenia,
    2. wyniki badań,
    3. wnioski i zalecenia
    4. potwierdzenie prawidłowego wyniku bądź jego braku odnośnie zgodności badanych parametrów z wymaganiami,
    5. jednoznaczne potwierdzenie akceptacji bądź jej braku, iż wyniki badań aparatu potwierdzają zgodność z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu,
    6. osobę obecną ze strony zamawiającego przy wykonaniu testów specjalistycznych,
    7. Osobę/osoby wykonujące testy specjalistyczne ze strony Wykonawcy,
    8. uwagi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany harmonogramu wykonania testów specjalistycznych (np.: w przypadku awarii lub napraw, itp.).

Testy specjalistyczne wykonywane będą w miejscach instalacji aparatu po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

W przypadku nie wykonania testów w wyznaczonym terminie (za które uznaje się opóźnienie wynoszące co najmniej jeden dzień) zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania usługi innej firmie bez konieczności wzywania wykonawcy do wykonania umowy. W takim przypadku Zamawiający obciąży wykonawcę różnicą kosztu wykonania testu przez podmiot zewnętrzny a kwotą wynagrodzenia wykonawcy za dany test wraz z karą umowną za zwłokę.

W przypadku nieprawidłowych testów Zamawiający zobowiązuje się do wezwania autoryzowanego serwisu w celu usunięcia awarii/usterki/wyregulowania pracy aparatu. Jeśli serwis stwierdzi, że aparat jest sprawny a testy zostały wykonane w sposób nieprawidłowy, Wykonawca ponosi koszty pracy serwisu.

W przypadku nieprawidłowych wyników testów specjalistycznych zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania usługi po naprawie firmie konkurencyjnej (tzw. testy ponaprawcze).

W przypadku wycofania sprzętu z użytkowania, sprzedaży, wydzierżawienia, kasacji etc. Zamawiający poinformuje o takim fakcie Wykonawcę. W takim przypadku nie wykonanie części usługi nie dają prawa Wykonawcy do roszczenia zapłaty i/lub odszkodowania za niewykonane prace. Wartość usługi ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużeniu terminu wykonania Umowy.

Zamawiający dopuszcza zlecenie wykonania testów specjalistycznych innemu laboratorium spełniającemu niniejsze wymagania.